- Seleccione una prueba.

- Seleccione los materiales de control apropiados.

- Determine sus límites de TEA

  - Seleccione el TEA para la prueba; tenga en cuenta los recursos utilizados para la selección.

  - Seleccione el valor objetivo (concentración de decisión clínica) para cada control; tenga en cuenta el recurso utilizado para la selección.

  - Calcule el TEA en unidades.

- Determine el rendimiento del método actual.

  - Calcule la media del método actual a partir de un sistema estable para cada control.

  - Calcule la desviación estándar del método actual a partir de un sistema estable para cada control.

  - Calcule el SEc y la métrica Sigma para cada control. Si el SEc es cero o un número negativo, entonces el TE ≥ TEA.  Deje de informar los resultados de los pacientes de inmediato, verifique los cuatro números clave de calidad y solucione los problemas.

- Seleccione reglas de control apropiadas

  - Elija la herramienta de selección de control de calidad Sigma-metrics adecuada para la cantidad de controles utilizados para la prueba.

  - Localice el valor de métrica Sigma en la escala Sigma (escala en la parte superior del eje X).

  - Valide la métrica Sigma frente a la escala SEc (escala en la parte inferior del eje X).

  - Dibuje una línea vertical desde el valor de métrica Sigma hasta el valor SEc.

  - Evalúe la probabilidad de rechazo de error donde la línea Sigma se interseca con la curva de potencia de la regla de control de calidad.

  - Identifique reglas de control de calidad candidatas en las que Ped sea ≥ 0,90 (90 %).

  - Evalúe las tasas de falso rechazo de las reglas de control de calidad candidatas de la tabla [≤ 0,05 (5 %)].

  - Seleccione la regla de control de calidad adecuada y el número total de mediciones de control (N) que proporcionen el menor costo y sean más fáciles de implementar.

- Monitoreo continuo del control de calidad

  - Cree el gráfico de control de calidad.

  - Determine con qué frecuencia un supervisor revisará el cuadro de control de calidad, dependiendo de la SEc o la métrica Sigma.

  - Inicie acciones correctivas si el SEc y la métrica Sigma son bajos.

  - Desarrolle un proceso estandarizado para investigar violaciones de las regla de control de calidad a partir de datos de control de calidad diarios, resumidos y revisados por pares.

  - Controle la exactitud, la precisión, el SEc y la métrica Sigma al menos una vez al mes.

  - Tome las medidas correctivas necesarias y continúe apuntando a los sistemas analíticos de bajo rendimiento.

- Documente todo este proceso.

- Capacite al personal analítico.

- Comunique a la alta gerencia las necesidades del laboratorio para garantizar un proceso de control de calidad completo.