Un protocolo (plan) de control de calidad describe cómo el personal analítico realiza de manera rutinaria el control de calidad y responde a los datos de que este arroja.

- Definir la regla de control de calidad estadística que se aplicará y su frecuencia.

- Definir cómo se analizarán los materiales de control.

- Definir cómo interpretar las reglas.

- Definir qué acciones de solución de problemas deben tomarse, incluida la documentación.

Ejemplo de protocolo de control de calidad para el analizador XYZ

| Reglas de control de calidad estadístico | 1:3s 1:2,5 s 1:3s/2:2s/R:4s/4:1s | ALT, AST, Bili-Total, Creatinina TP, CK Glucosa |
| --- | --- | --- |
| Análisis del material de control | Analice una muestra del control Precinorm normal y una muestra del control Precinorm anormal para un total de dos mediciones de control en cada ejecución analítica. |  |
| Interpretación de los resultados | - Escanee la tabla para ver si hay alguna medición mayor que ± 2SD. Si no se encuentra ninguna medición, acepte la ejecución e informe los resultados del paciente. - Si se encuentra una medición, inspeccione los datos de control con la regla de rechazo de control de calidad especificada para el analito. - Dentro de la inspección de ejecución actual - aplique la 1:3s de cada material; - aplique la 1:2,5s de cada material; - aplique las reglas 2:2s y R:4s en todos los materiales. - Inspección transversal - aplique la regla 2:2s dentro de cada material en las dos últimas ejecuciones; - aplique la regla 4:1s dentro de cada material en las cuatro últimas ejecuciones; - aplique las 4:1s de las dos últimas ejecuciones y las dos mediciones en cada material. - Si no se viola ninguna de las reglas del paso 2 al aplicar la regla de rechazo especificada para el analito, acepte la ejecución e informe los resultados de la prueba del paciente. Si se viola una regla para un analito en el paso 2, rechace la ejecución y no informe los resultados de la prueba del paciente para ese analito. |  |
| Acciones de solución de problemas | - Haga un círculo en el número de ejecución analítica para indicar que la ejecución fue rechazada. - Complete un Informe diario de investigación de control de calidad para identificar el tipo de error que ocurre y las posibles causas del error. - Consulte la sección de solución de problemas del manual del operador según sea necesario. - Tome medidas correctivas basándose en el informe de investigación. - Archive el informe de investigación en el registro del instrumento en la sección de acciones correctivas. |  |