Folleto 1: Selección de reglas de control de calidad 1003

Escala Sigma

Probabilidad de rechazo (P)

R

4σ

3σ

Herramienta de selección de control de calidad Sigma-Metrics para el control de 2 niveles

| 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,65 5σ 3,65 2,65 1,65 | 1 2 0,00 13,5s 0,00 13s 0,01 0,03 13s/22s/R4s 12,5s 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 6 12,5s 0,04 0,03 13s/22s/R4s/41s 0,03 13s/22s/R4s/41s/8x 0,07 13s/2 de 32s/R4s/31s/6x 4,0 N Ped Pfr 5,65 |
| --- | --- |

Error sistemático (SE, múltiplos de s)

| Prueba |  |
| --- | --- |
| Error total permitido (% de TEa) o (unidades de TEa) |  |
| Concentración en decisiones clínicas |  |
| Imprecisión observada (% de CV) o (SD en unidades) |  |
| Inexactitud observada (% de sesgo) o (sesgo en unidades) |  |
| Sigma [(% de TEa-% de sesgo)/% de CV)] o [(TEa en unidades-Sesgo en unidades)/SD en unidades] |  |
| Error sistemático crítico |  |
| [Sigma - 1,65] |  |
| Procedimiento de control de calidad seleccionado |  |
| Analista |  |
| Fecha |  |

Herramienta de selección de control de calidad de Sigma-Metrics para el control de 3 niveles

Probabilidad de rechazo (P)

R

5σ

4σ

Escala Sigma

| 3,0 2,0 1,0 0,0 3σ 0,1 0,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,65 3,65 2,65 1,65 | 13s/2 de 32s/R4s/31s 13s/2 de 32s/R4s/31s 13s/2 de 32s/R4s/31s/6x 4,0 13s 13s 12,5s 13s 1 3 3 6 0,00 0,01 0,03 0,00 3 0,02 1 1 1 1 1 1 6 0,05 2 3 0,03 1 6 0,07 13s/2 de 32s/R4s/31s/6x N Ped Pfr 5,65 |
| --- | --- |

Error sistemático (SE, múltiplos de s)

| Prueba |  |
| --- | --- |
| Error total permitido (% de TEa) o (unidades de TEa) |  |
| Concentración de decisión clínica |  |
| Imprecisión observada (% de CV) o (SD en unidades) |  |
| Inexactitud observada (% de sesgo) o (sesgo en unidades) |  |
| Sigma [(% de TEa-% de sesgo)/% de CV)] o [(TEa en unidades-Sesgo en unidades)/SD en unidades] |  |
| Error sistemático crítico [Sigma - 1,65] |  |
| Procedimiento de control de calidad seleccionado |  |
| Analista |  |
| Fecha |  |