


Ayuda de trabajo 3: Lista de comprobación de fallos de PT 1109
Lista de comprobación de fallos de ensayos de aptitud

	Nombre del estudio:
	
	Especialidad clínica:
	

	Especímenes:
	
	Fecha:
	

	Descripción del problema:
	

	
	


Revisión de la evaluación

	Informe del PT revisado en busca de errores administrativos:
Los resultados de la evaluación coinciden con su copia de los resultados enviados.
Se ingresaron datos incorrectos.
Se notificaron unidades incorrectas.
Se indicó un instrumento o metodología incorrectos.
	Sí
Sí
Sí
Sí
	No
No
No
No
	N/A
N/A
N/A
N/A

	Manejo de muestras:
Retrasos inesperados en la recepción del estudio.
El contenido del kit es correcto y está en condiciones aceptables.
Las pruebas se realizaron dentro de las pautas de tiempo de instrucción sugeridas.
Las muestras se almacenaron a la temperatura correcta entre la recepción y el análisis.
La muestra se analizó a la temperatura correcta.
La muestra se mezcló adecuadamente antes de la prueba.
La muestra se diluyó adecuadamente.
.Se siguieron las instrucciones de manipulación especiales.
	Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
	No
No
No
No
No
No
No
No
	N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

	Procedimiento de la prueba:
El personal a cargo de las pruebas es competente para realizar el análisis.
El prospecto del fabricante está disponible y se siguió.
El procedimiento de prueba se siguió correctamente.
Los componentes del kit se reemplazaron de otros kits.
Se mezclaron las muestras.
Las muestras demuestran un efecto matriz.
El instrumento fue recientemente calibrado o está pendiente de calibración.
El mantenimiento del instrumento está al día.
Se utilizó el nuevo número de lote de reactivos o calibradores.
Los reactivos están dentro de la fecha de caducidad.
Los resultados notificados están dentro de la linealidad.
El control de calidad está dentro del rango establecido.
El control de calidad demuestra una distribución uniforme alrededor de la media.
Los resultados del control de calidad muestran un cambio, una tendencia o un sesgo.
Se consultó al fabricante.
	Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
	No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
	N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

	Resultados de la muestra:
Una sola muestra falla en varios analitos.
Todas las muestras fallaron para el analito.
Los resultados de estudios anteriores sobre el analito demuestran que está surgiendo un problema.
El material del PT se volvió a analizar.
	Sí
Sí
Sí
Sí
	No
No
No
No
	N/A
N/A
N/A
N/A



	Fecha de repetición de la prueba

	Espécimen
Número
	Analito
	Resultado notificado
	Resultado repetido
	Resultados previstos
/Grupo de pares

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista de comprobación de fallos de ensayos de aptitud (continuación)
	Nombre del estudio: 
	
	Especialidad clínica: 
	

	Especímenes: 
	
	Fecha: 
	



	Investigación: 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Conclusión: 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Acción correctiva tomada: 
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Nombre 
	
	
	

	Revisión del director del laboratorio 
	
	
	






