Evaluación comparativa

Hematología, coagulación, microbiología 2010: 2.º evento

Este informe muestra el resultado informado, el resultado esperado, la media, la SD (desviación estándar), el SDI (índice de desviación estándar) y su calificación para cada muestra analizada. El SDI compara el resultado de su laboratorio con la media del grupo de comparación y se define de la siguiente manera:

SDI =	Resultado informado: media del grupo de comparaciónDesviación estándar del grupo de comparación

Los analitos que se califican para CMS se designan con (**); los puntajes para estos analitos se envían a CMS y se utilizan para determinar los puntajes generales para cada especialidad o subespecialidad de CMS.

| Hematología, coagulación, microbiología 2010: 2.º evento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEMATOLOGÍA - 5S |  |  |  |  |  |  |  |
| Analito/método | Muestra | Resultado informado | Resultado esperado | Media | SD | SDI | Calificación |
| Hematocrito (Hem: 5S) (%)** Sysmex XE-2100 Hemoglobina (Hem: 5S) (g/dL) ** Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 18 45 19 44 34 5,8 15,9 6,6 15,6 11,6 | 16 - 19 42 - 48 17 - 21 41 - 48 31 - 36 5,3 - 6,2 14,6 - 17,0 6,0 - 7,0 14,4 - 16,7 10,7 - 12,4 | 17,3 45,0 19,1 44,6 33,8 5,76 15,80 6,49 15,55 11,51 | 0,4 0,6 0,3 0,7 0,5 0,07 0,16 0,09 0,14 0,12 | 1,8 0,0 -0,3 -0,9 0,4 0,6 0,6 1,2 0,4 0,7 | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |
| Recuento de plaquetas (Hem: 5S) (x 10E9/L) ** Sysmex XE-2100 RDW-CV (Hem: 5S) (%) Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 61 489 336 113 209 16,1 14,6 15,6 13,6 15,3 | 43 - 72 363 - 606 250 - 418 87 - 147 158 - 265 15,9 - 16,7 14,2 - 15,0 15,2 - 16,0 13,2 - 14,0 14,9 - 15,6 | 57,4 484,8 333,7 117,3 211,8 16,31 14,62 15,60 13,64 15,24 | 2,8 11,0 8,2 4,7 7,0 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 | 1,3 0,4 0,3 -0,9 -0,4 -1,7 -0,2 0,0 -0,3 0,5 | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |
| Recuento de glóbulos rojos (Hem: 5S) (x 10E12/L) ** Sysmex XE-2100 Recuento de reticulocitos (Hem: 5S) (%) Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 | 2,36 5,28 2,60 5,25 4,23 6,10 0,95 | 2,18 - 2,47 4,89 - 5,53 2,39 - 2,71 4,91 - 5,55 3,94 – 4,46 4,62 - 6,74 0,74 - 1,22 | 2,321 5,208 2,551 5,234 4,202 5,676 0,983 | 0,028 0,051 0,031 0,061 0,044 0,352 0,073 | 1,4 1,4 1,6 0,3 0,6 1,2 -0,4 | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |
| Recuento de glóbulos blancos (Hem: 5S) (x 10E9/L) ** Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 2,9 18,0 6,9 3,0 6,7 | 2,4 - 3,4 14,9 - 20,3 5,6 - 7,7 2,4 - 3,4 5,8 - 7,9 | 2,91 17,59 6,68 2,90 6,85 | 0,10 0,43 0,19 0,10 0,19 | -0,1 1,0 1,2 1,0 -0,3 | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |

|  | College of American Pathologists 325 Waukegan Road, Northfield, Illinois 60093-2750 800-323-4040 ● http://www.cap.org |  |  |  |  | Número de CAP: |  | [Texto redactado] |  |  |  | Nro. de kit 1 |  |  | Identificación del kit: |  |  |  |  |  |  | 23052533 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Institución: |  | [Texto redactado] [Texto redactado] [Texto redactado] |  |  |  |  |  |  | Kit enviado por correo: |  |  |  |  |  |  | 9/13/2010 |
|  |  |  |  |  |  | Atención: Ciudad/estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación original: |  |  |  |  | 10/14/2010 |
|  | Promover la excelencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN ORIGINAL |  |  |  |  |  | CGL-C 2010 Coagulación, Limitada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba Unidad de medida Grupo de pares |  | Estadísticas de método de evaluación y comparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida |  |  |  |  |
|  |  | Espécimen |  | Su resultado |  |  |  |  |  | Número de lab-oratorios | Límites de aceptabilidad |  |  |  |  | Su calificación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Media |  | SD |  | SDI |  | Inferior | Superior |  |  |  | Estudio |  |  | -100----------------Media---------------+100 |  |
| PT, cuantitativo Segundos SIEMENS INNOVIN SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 |  | 28,5 42,4 28,5 11,5 28,1 |  |  | 27,51 41,44 27,34 11,28 27,28 |  | 1,04 1,81 0,97 0,25 1,02 | 190 189 190 189 189 | +0,9 +0,5 +1,2 +0,9 +0,8 |  | 23,3 35,2 23,2 9,5 23,1 | 31,7 47,7 31,5 13,0 31,4 |  | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |
| Prueba Unidad de medida Grupo de pares |  | Estadísticas de método de evaluación y comparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida |  |  |  |  |
|  |  | Espécimen |  | Su resultado |  |  |  |  |  | Número de lab-oratorios | Límites de aceptabilidad |  |  |  |  | Su calificación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Media |  | SD |  | SDI |  | Inferior | Superior |  |  |  | Estudio |  |  | -100----------------Media---------------+100 |  |
| PTT activado, cuantitativo Segundos SIEMENS ACTIN FSL SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 |  | 56 72 58 29 56 |  |  | 53,5 70,4 53,3 27,5 53,2 |  | 1,6 2,6 1,6 0,7 1,6 | 183 183 181 180 182 | +1,6 +0,6 +2,9 +2,3 +1,7 |  | 45 59 45 23 45 | 62 81 62 32 62 |  | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |
| Prueba Unidad de medida Grupo de pares |  | Estadísticas de método de evaluación y comparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida |  |  |  |  |
|  |  | Espécimen |  | Su resultado |  |  |  |  |  | Número de lab-oratorios | Límites de aceptabilidad |  |  |  |  | Su calificación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Media |  | SD |  | SDI |  | Inferior | Superior |  |  |  | Estudio |  |  | -100----------------Media---------------+100 |  |
| Fibrinógeno mg/dL SIEMENS MULTIFIBREN U SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 | <A> |  | 330,40 346,80 293,40 325,20 297,70 |  | 304,383 333,150 304,898 309,180 303,602 |  | 25,145 21,662 25,646 25,129 26,581 | 128 127 128 128 128 | +1,0 +0,6 -0,4 +0,6 -0,2 |  | 243,50 266,51 243,91 247,34 242,88 | 365,26 399,78 365,88 371,02 364,33 |  | Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |

<A>- Los datos de los instrumentos Siemens Diagnostics BCS, BCS XP y Siemens Diagnostics BCT se combinan estadísticamente.

El College of American Pathologists recomienda que el resultado de esta comparación entre laboratorios no se utilice como único criterio para juzgar el desempeño de cualquier laboratorio clínico individual.

| Programa Nacional de Garantía de Calidad de Zimbabue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página 1 de 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Texto redactado] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zimbabue |  |  |  |  |
| Nombre del esquema |  |  | Hemograma completo |  |  |  |  |  |  | Fecha del informe: |  |  |  | 15/02/2013 |  |  |
| Fecha de envío |  |  | 25 de septiembre de 2012 |  |  |  |  |  |  | Número de informe: |  |  |  |  | 8 | 4 |
| Código de envío |  |  | H123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Este esquema está diseñado de acuerdo con ZINQAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado del informe: |  |  | FINAL |  |  | Protocolo del esquema de hematología (ID01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de laboratorios inscritos |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de respuestas recibidas |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluaciones estadísticas |  |  |  | Las estadísticas se han calculado a partir del consenso de la media robusta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trazabilidad metrológica |  |  |  | No existe trazabilidad metrológica de los valores de consenso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método utilizado (si n es menor que 30 para cada método, no se mostrarán las estadísticas del método) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su respuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta de muestra |  |  |  | FBC 1 Su respuesta |  | Tamaño de la muestra por consenso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del analito | Unidades |  |  |  | Puntuación Z | Valor |  |  | (n) |  | Desviación estándar |  | Incertidumbre de la medición |  |  |  |
| Recuento de glóbulos blancos Recuento de glóbulos rojos Hemoglobina Hematocrito MCV Plaquetas |  | 103 ul 106 ul g dl % fl 103 ul |  | 4,50 3,36 10,40 26,6 79,2 204 | -0,18 -0,19 0,34 -0,78 -0,64 0,17 | 4,60 3,38 10,3 28,5 82,7 196 |  |  | 90 90 91 90 88 90 |  | 0,52 0,10 0,30 2,37 5,49 48,93 |  | 0,07 0,01 0,04 0,31 0,73 6,45 |  |  |  |
| Ejemplo de comentario de respuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta de muestra |  |  |  | FBC 2 Su respuesta |  | Tamaño de la muestra por consenso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del analito | Unidades |  |  |  | Puntuación Z | Valor |  |  | (n) |  | Desviación estándar |  | Incertidumbre de la medición |  |  |  |
| Recuento de glóbulos blancos Recuento de glóbulos rojos Hemoglobina Hematocrito MCV Plaquetas |  | 103 ul 106 ul g dl % fl 103 ul |  | 2,40 2,75 7,40 19,4 70,5 142 | -0,59 -1,80 0,00 -1,15 -0,88 0,32 | 2,62 2,87 7,4 21,1 74,5 132 |  |  | 89 89 90 89 88 89 |  | 0,37 0,07 0,22 1,48 4,52 31,13 |  | 0,05 0,01 0,03 0,20 0,60 4,13 |  |  |  |

Ejemplo de comentario de respuesta:

| [FIN DEL INFORME] Informe autorizado por Coordinador de esquemas L MUNAMATI Teléfono: +263 4 790726/9 Fax: 791474 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma: I MUNAMATI © ZINQAP (Confidencial, no se permite la publicación) | Fecha. | 15/02/20 |