Ayuda de trabajo 2: Interpretación de los informes de comparación1215

Al iniciar su revisión, comience por plantearse las siguientes preguntas:

¿Qué valor medio debería obtener mi laboratorio para este control?

¿Qué desviación estándar (Standard Deviation, SD) o coeficiente de variación (CV) alcanzan la mayoría de los laboratorios con este método?

Índice desviación estándar (Standard Deviation Index, SDI) (también conocido como puntuación z): es el valor calculado que indica el número de unidades de SD de cada resultado con respecto a la media del grupo; describe el sesgo de un método en unidades de SD. El SDI se expresa como un valor positivo o negativo, lo que indica si su resultado está por encima o por debajo de la media del grupo. En los informes de comparación entre laboratorios, el SDI es una estadística que indica la relación entre su valor medio y los resultados informados por su grupo.

# SDI = (media del laboratorio – media del grupo)/SD del grupo

Índice de coeficiente de variación(Coefficient of Variation Index, CVI) (también conocido como razón de coeficiente de variación [Coefficient of variation ratio, CVR]): es la comparación o razón del CV del laboratorio con el CV del grupo.

# CVI = CV del laboratorio/CV del grupo

N: es el número de laboratorios participantes identificados en el informe

| SDI |  |  | CVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | El valor promedio de su laboratorio es el mismo que el del grupo (sin sesgo). |  | <1,0 | Indica que la imprecisión de un control específico es inferior a la imprecisión promedio del grupo. |
| ± 1,0 | El rendimiento es aceptable en comparación con su grupo. |  | 1,0 | Indica que la imprecisión de un control específico es igual a la imprecisión promedio del grupo. |
| ± 1,0 a 1,9 | Puede existir un problema; en cuyo caso, el laboratorio debe investigar el problema con sesgo. |  | >1,0 | Indica que la imprecisión de un control específico es superior a la imprecisión promedio del grupo. |
| ± 2,0 o superior | Solucione el problema de sesgo y realice acciones correctivas. |  | >1,5 | Solucione el problema de imprecisión y aplique medidas correctivas. |

Además del SDI y el CVI, los informes entre laboratorios suelen incluir:

- La media, la SD, el CV y el número de mediciones implicadas de su mes.

- La media del laboratorio acumulada o del lote hasta la fecha (lot-to-date, LTD), la SD, el CV y el número de mediciones involucradas.

- La media, la SD, el CV y el número de mediciones implicadas del grupo del mes.

- La media del grupo acumulada o del LTD, la SD, el CV y el número de mediciones involucradas.