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Al iniciar su revisión, comience por plantearse las siguientes preguntas:
¿Qué valor medio debería obtener mi laboratorio para este control?
¿Qué desviación estándar (Standard Deviation, SD) o coeficiente de variación (CV) alcanzan la mayoría de los laboratorios con este método?
Índice desviación estándar (Standard Deviation Index, SDI) (también conocido como puntuación z): es el valor calculado que indica el número de unidades de SD de cada resultado con respecto a la media del grupo; describe el sesgo de un método en unidades de SD. El SDI se expresa como un valor positivo o negativo, lo que indica si su resultado está por encima o por debajo de la media del grupo. En los informes de comparación entre laboratorios, el SDI es una estadística que indica la relación entre su valor medio y los resultados informados por su grupo.
SDI = (media del laboratorio – media del grupo)/SD del grupo
Índice de coeficiente de variación(Coefficient of Variation Index, CVI) (también conocido como razón de coeficiente de variación [Coefficient of variation ratio, CVR]): es la comparación o razón del CV del laboratorio con el CV del grupo.
CVI = CV del laboratorio/CV del grupo
N: es el número de laboratorios participantes identificados en el informe
	SDI
	
	
	CVI
	

	0
	El valor promedio de su laboratorio es el mismo que el del grupo (sin sesgo).
	
	<1,0
	Indica que la imprecisión de un control específico es inferior a la imprecisión promedio del grupo.

	± 1,0
	El rendimiento es aceptable en comparación con su grupo.
	
	1,0
	Indica que la imprecisión de un control específico es igual a la imprecisión promedio del grupo.

	± 1,0 a 1,9
	Puede existir un problema; en cuyo caso, el laboratorio debe investigar el problema con sesgo.
	
	>1,0
	Indica que la imprecisión de un control específico es superior a la imprecisión promedio del grupo.

	± 2,0 o superior
	Solucione el problema de sesgo y realice acciones correctivas.
	
	>1,5
	Solucione el problema de imprecisión y aplique medidas correctivas.



Además del SDI y el CVI, los informes entre laboratorios suelen incluir:
1. La media, la SD, el CV y el número de mediciones implicadas de su mes.
2. La media del laboratorio acumulada o del lote hasta la fecha (lot-to-date, LTD), la SD, el CV y el número de mediciones involucradas.
3. La media, la SD, el CV y el número de mediciones implicadas del grupo del mes.
4. La media del grupo acumulada o del LTD, la SD, el CV y el número de mediciones involucradas.



