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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Estimado cliente:
Se adjuntan sus informes de control de calidad correspondientes al mes de diciembre de 2012. Sobre la base de las comparaciones con el grupo de pares informado, es posible que los parámetros enumerados a continuación requieran investigación o revisión.
	

	
	
	

	
	Fosfatasa alcalina
PNPP, Tampón AMP
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
U/L	37 °C
	Mensual:
Nivel 1
Nivel 2
	SDI
2,50
2,53
	CVR
0,56
0,56
	Cantidad de laboratorios
91
91
	Cantidad de puntos
4576
4586
	

	
	Medida correctiva:							
	

	
	Revisado por: 	
	Fecha: 	
	

	
	
	


Nivel
1
Nivel
2
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	Lote 16610
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados.  Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad. 
Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad.

	
	
	
	
	

	
	Acetaminofén 
Inmunoturbidimétrico
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
µmol/L
	[image: ]1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
CVR

	Albúmina
Púrpura de bromocresol (Bromcresol Purple, BCP)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
g/L
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,32
1,5
38

1558
	
Método
-0,28
1,4
44

1684
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
0,21
0,5
91

4016
	
Método
0,39
0,4
259

9682
	

	
	
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	
	[image: ]CVR
1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,26
1,1
39

1631
	
Método
-0,22
1,1
45

1744
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
0,27
0,3
91

4025
	
Método
0,51
0,3
259

9621
	

	
	Fosfatasa alcalina
PNPP, Tampón AMP
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
U/L	37 °C
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	ALT (ALAT/GPT)
UV sin Piridoxal-5-fosfato (Pyridoxal-5-Phosphate, P5P)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
U/L	37 °C
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
2,50
0,6
91

4576
	
Método
1,89
0,3
429

17443
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-1,17
0,8
88

4679
	
Método
0,15
0,4
260

11899
	

	Nivel
1

	

	[image: ]CVR
1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
2,53
0,6
91

4586
	
Método
2,01
0,2
428

17362
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,75
1,1
88

4636
	
Método
-0,14
0,8
262

11829
	

	
	AST (ASAT/GOT)Nivel
2

UV sin Piridoxal-5-fosfato (Pyridoxal-5-Phosphate, P5P)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
U/L	37 °C
	[image: ]CVR
1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	Bilirrubina directa (Direct Bilirubin, DBIL)/BC
Diazotización
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
µmol/L
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
0,07
1,1
84

4367
	
Método
0,50
0,7
256

11482
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,49
0,5
88

4265
	
Método
-0,78
0,4
359

14059
	

	
	Nivel
1

	[image: ]CVR
1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:Nivel
2

CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,30
0,6
85

4378
	
Método
-0,29
0,4
260

11514
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,26
0,6
90

4297
	
Método
-0,76
0,2
357

13722
	


DERECHOS DE AUTOR 1991 LABORATORIOS BIO−RAD, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Interpretación sugerida
Las siguientes interpretaciones deben utilizarse únicamente como directrices. Cada laboratorio debe determinar si es necesaria una revisión de la exactitud o la precisión y si es posible que se necesiten medidas correctivas.
	[image: ]2,0
C
B
C
B
A
A
CVR
1,0
SDI
-1,0
-2,0
0
1,0
2,0

	A	Rendimiento aceptable.
B	Rendimiento aceptable a marginal: puede indicar la necesidad de investigar la precisión o exactitud del sistema de pruebas.
C	Rendimiento marginal: es posible que sean necesarias medidas correctivas.
· El laboratorio coordina la exactitud y precisión en función de su grupo de pares.
· El laboratorio coordina la exactitud y precisión en función de su grupo de métodos.
Nota:	El índice de desviación estándar (SDI) es una estimación estadística de la exactitud.
Nota:	La razón del coeficiente de variación (Coefficient of Variation Ratio, CVR) es una relación entre el CV mensual del laboratorio y el CV mensual del grupo de pares, y es una estimación de la precisión.


Medida correctiva:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Revisado por: 	
	Fecha: 	
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados.  Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad.
Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad.

	
	
	
	
	

	Analito
Método, unidades, temperatura
Instrumento/kit
Reactivo
	Nivel 1
	Nivel 2
	

	
	Mensual
	Acumulado
	Mensual
	Acumulado
	

	
	
	
	
	
	

	Acetaminofén
Inmunoturbidimétrico μmol/L
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
Su laboratorio
Grupo de pares
Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	Media
SD
CV
(Par) CVR
(Método) CVR
(Par) SDI
(Método) SDI
Cantidad de puntos
Media
SD
CV
Cantidad de puntos
Cantidad de laboratorios

Media
SD
CV
Cantidad de puntos
Cantidad de laboratorios
	74,00
12,00
16,2
1,5
1,4
−0,32
−0,28
58
76,74
8,52
11,1
1558
38
76,42
8,73
11,4
1684
44
	71,49
9,43
13,2
1,1
1,1
−0,53
−0,51
998
76,38
9,25
12,1
42639
66
76,28
9,30
12,2
46909
81
	601,0
27,60
4,6
1,1
1,1
−0,26
−0,22
53
607,6
25,65
4,2
1631
39
606,8
25,76
4,2
1744
45
	587,4
25,29
4,3
0,9
0,9
−0,47
−0,46
1004
601,0
28,62
4,8
43690
67
600,5
28,52
4,7
47882
83
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Albúmina
Púrpura de bromocresol (BCP) g/L
Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	
	
	
	
	


	Reactivo dedicado
	
	





28,00
0,300
1,1
0,5
0,4
0,21
0,39
50
27,86
0,647
2,3
4016
91
27,70
0,770
2,8
9682
259
	28,00
0,345
1,2
0,6
0,5
0,17
0,43
935
27,89
0,628
2,3
118005
160
27,68
0,759
2,7
255036
476
	44,00
0,300
0,7
0,3
0,3
0,27
0,51
50
43,76
0,908
2,1
4025
91
43,47
1,03
2,4
9621
259
	44,00
0,514
1,2
0,6
0,5
0,24
0,54
987
43,78
0,890
2,0
117637
156
43,43
1,06
2,4
254410
470
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	


	Fosfatasa alcalina
PNPP, Tampón AMP U/L 37 °C
	
	
	
	
	
	


	Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio 
	Media
	119,0
	106,7
	496,0
	458,1
	

	
	SD
	3,10
	5,78
	9,90
	17,06
	

	
	CV
	2,6
	5,4
	2,0
	3,7
	

	
	(Par) CVR
	0,6
	1,1
	0,6
	1,1
	

	
	(Método) CVR
	0,3
	0,6
	0,2
	0,3
	

	
	(Par) SDI
	2,50
	−0,12
	2,53
	0,05
	

	
	(Método) SDI
	1,89
	0,62
	2,01
	1,10
	

	
	Cantidad de puntos
	60
	1195
	57
	1152
	

	 Grupo de pares 
	Media
	106,6
	107,3
	455,3
	457,3
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	4,95
	5,22
	16,10
	14,92
	

	
	CV
	4,6
	4,9
	3,5
	3,3
	

	
	Cantidad de puntos
	4576
	123777
	4586
	122800
	

	
	Cantidad de laboratorios
	91
	157
	91
	154
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	Analito
Método, unidades, temperatura
Instrumento/kit
Reactivo
	
	Nivel 1
	Nivel 2
	

	
	
	Mensual
	Acumulado
	Mensual
	Acumulado
	


	Agrupación de valores por método 
	
	
	
	
	

	Media
	100,7
	100,5
	411,0
	409,0
	

	SD
	9,68
	9,84
	42,22
	44,44
	

	CV
	9,6
	9,8
	10,3
	10,9
	

	Cantidad de puntos
	17443
	446805
	17362
	444519
	

	Cantidad de laboratorios
	429
	757
	428
	750
	

	 ALT (ALAT/GPT) 
UV sin P5P U/L 37 °C
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	31,00
1,30
4,2
0,8
0,4
−1,17
0,15
60
33,04
1,75
5,3
4679
88
30,55
2,96
9,7
11899
260
	31,86
1,20
3,8
0,7
0,5
−0,71
0,29
1214
33,15
1,80
5,4
121105
148
31,10
2,62
8,4
320202
473
	91,00
3,80
4,2
1,1
0,8
−0,75
−0,14
55
93,64
3,52
3,8
4636
88
91,68
4,92
5,4
11829
262
	92,89
3,50
3,8
1,0
0,8
−0,24
−0,02
1136
93,72
3,50
3,7
120877
148
92,98
4,46
4,8
319154
472
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	 AST (ASAT/GOT) 
UV sin P5P U/L 37 °C
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	32,00
1,70
5,3
1,1
0,7
0,07
0,50
70
31,90
1,50
4,7
4367
84
30,89
2,23
7,2
11482
256
	31,26
1,16
3,7
0,8
0,6
−0,53
−0,10
1262
32,02
1,44
4,5
116869
145
31,46
2,02
6,4
317126
466
	178,0
4,20
2,4
0,6
0,4
−0,30
−0,29
62
180,2
7,21
4,0
4378
85
180,9
9,96
5,5
11514
260
	178,2
3,93
2,2
0,6
0,4
−0,35
−0,58
1206
180,6
6,83
3,8
116682
145
183,9
9,83
5,3
315853
468
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
Cantidad de laboratorios
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	

	Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados. Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad. Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad.

	

	[bookmark: _Hlk184749798]Acetaminofén
	Inmunoturbidimétrico
	
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	94,87
85,63
76,38
67,14
57,89
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
71,00
5,90
8,3
79
	Feb
66,00
5,90
8,9
64
	Mar
66,00
6,20
9,4
75
	Abr
69,00
5,00
7,2
62
	May
66,00
5,50
8,3
69
	Jun
62,00
7,90
12,7
71
	Jul
66,00
6,80
10,3
69
	Ago
70,00
8,10
11,6
67
	Sep
81,00
6,90
8,5
63
	Oct
82,00
8,10
9,9
65
	Nov
82,00
6,80
8,3
66
	Dic
74,00
12,00
16,2
58
	Acumulado
71,49
9,43
13,2
998
	

	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	658,2
629,6
601,0
572,4
543,7
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 2
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
582,0
21,20
3,6
81
	Feb
579,0
15,10
2,6
65
	Mar
571,0
17,00
3,0
73
	Abr
580,0
12,60
2,2
64
	May
569,0
17,50
3,1
66
	Jun
575,0
23,50
4,1
71
	Jul
566,0
23,00
4,1
66
	Ago
577,0
19,50
3,4
66
	Sep
605,0
20,90
3,5
63
	Oct
601,0
21,60
3,6
64
	Nov
616,30
21,90
3,6
66

	Dic
601,0
27,60
4,6
53
	Acumulado
587,4
25,29
4,3
1004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Albúmina
	Púrpura de bromocresol (BCP)
	
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	g/L
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	29,15
28,52
27,89
27,27
26,64
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
28,00
0,400
1,4
65
	Feb
28,00
0,400
1,4
60
	Mar
28,00
0,400
1,4
64
	Abr
28,00
0,400
1,4
62
	May
28,00
0,300
1,1
65
	Jun
28,00
0,400
1,4
64
	Jul
28,00
0,200
0,7
63
	Ago
28,00
0,300
1,1
64
	Sep
28,00
0,400
1,4
62
	Oct
28,00
0,300
1,1
62
	Nov
28,00
0,300
1,1
64
	Dic
28,00
0,300
1,1
50
	Acumulado
28,00
0,345
1,2
935
	

	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	45,56
44,67
43,78
42,89
42,00
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 2
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
44,00
0,500
1,1
71
	Feb
44,00
0,600
1,4
66
	Mar
44,00
0,500
1,1
66
	Abr
44,00
0,500
1,1
65
	May
44,00
0,600
1,4
72
	Jun
44,00
0,400
0,90
66
	Jul
44,00
0,400
0,9
70
	Ago
44,00
0,500
1,1
71
	Sep
44,00
0,700
1,6
63
	Oct
44,00
0,600
1,4
65
	Nov
44,00
0,500
1,1
66
	Dic
44,00
0,300
0,7
50
	Acumulado
44,00
0,514
1,2
987
	



	
	Fosfatasa alcalina 
	PNPP, Tampón AMP
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	U/L 37 °C
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	117,7
112,5
107,3
102,1
96,86
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
107,0
2,60
2,4
84
	Feb
105,0
2,40
2,3
76
	Mar
104,0
2,50
5,0
86
	Abr
102,0
2,80
2,7
74
	May
102,0
3,10
3,0
84
	Jun
103,0
2,60
2,5
7,9
	Jul
104,0
3,10
3,0
89
	Ago
102,0
2,70
2,6
82
	Sep
102,0
2,70
2,6
80
	Oct
114,5
3,40
3,0
82
	Nov
115,7
2,90
2,5
82
	Dic
119,0
3,10
2,6
60
	Acumulado
106,7
5,78
5,4
1195
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	487,1
472,2
457,3
442,4
427,4
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 2
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
458,0
7,50
1,6
86
	Feb
452,0
7,50
1,7
75
	Mar
449,0
8,80
2,0
83
	Abr
448,0
7,50
1,7
74
	May
443,0
10,20
2,3
79
	Jun
451,0
7,40
1,6
73
	Jul
445,0
8,20
1,8
89
	Ago
443,0
6,90
1,6
83
	Sep
445,0
7,40
1,7
73
	Oct
475,0
9,40
2,0
77
	Nov
487,0
9,30
1,9
73
	Dic
496,0
9,90
2,0
57
	Acumulado
458,1
17,06
3,7
1152
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