Folleto 2: Informe sobre la fosfatasa alcalina 1208

|  |  | Laboratorio 152 [Texto suprimido] |  | Evaluación mensual Química no analizada |  | Lote 16610 Datos para: DIC-2012 Vencimiento del lote: 31-DIC-2012 Fecha de impresión: 14-MAY-2013 Página 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITY |  |  |
|  | Estimado cliente: Se adjuntan sus informes de control de calidad correspondientes al mes de diciembre de 2012. Sobre la base de las comparaciones con el grupo de pares informado, es posible que los parámetros enumerados a continuación requieran investigación o revisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfatasa alcalina PNPP, Tampón AMP Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado U/L 37 °C |  | Mensual: Nivel 1 Nivel 2 |  | SDI 2,50 2,53 |  |  | CVR 0,56 0,56 | Cantidad de laboratorios 91 91 | Cantidad de puntos 4576 4586 |  |  |  |
|  | Medida correctiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisado por: |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |

Nivel

1

Nivel

2

|  |  |  |  | Laboratorio 152 [Texto suprimido] |  |  |  | Descripción general del rendimiento del laboratorio Química no analizada |  |  |  |  | Lote 16610 Datos para: DIC-2012 Vencimiento del lote: 31-DIC-2012 Fecha de impresión: 14-MAY-2013 Página 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITY |  |
| Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados. Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad. Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acetaminofén Inmunoturbidimétrico Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado µmol/L |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI CVR |  | Albúmina Púrpura de bromocresol (Bromcresol Purple, BCP) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado g/L |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: | ● Par -0,32 1,5 38 1558 |  |  |  | Método -0,28 1,4 44 1684 |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: | ● Par 0,21 0,5 91 4016 |  | Método 0,39 0,4 259 9682 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -0,26 1,1 39 1631 |  | Método -0,22 1,1 45 1744 |  |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par 0,27 0,3 91 4025 | Método 0,51 0,3 259 9621 |  |  |  |  |
|  | Fosfatasa alcalina PNPP, Tampón AMP Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado U/L 37 °C |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  | ALT (ALAT/GPT) UV sin Piridoxal-5-fosfato (Pyridoxal-5-Phosphate, P5P) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado U/L 37 °C |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par 2,50 0,6 91 4576 |  | Método 1,89 0,3 429 17443 |  |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -1,17 0,8 88 4679 | Método 0,15 0,4 260 11899 |  |  |  |  |
| Nivel 1 |  |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par 2,53 0,6 91 4586 |  | Método 2,01 0,2 428 17362 |  |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -0,75 1,1 88 4636 | Método -0,14 0,8 262 11829 |  |  |  |  |
|  | Nivel 2 AST (ASAT/GOT) UV sin Piridoxal-5-fosfato (Pyridoxal-5-Phosphate, P5P) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado U/L 37 °C |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  | Bilirrubina directa (Direct Bilirubin, DBIL)/BC Diazotización Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado µmol/L |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par 0,07 1,1 84 4367 |  | Método 0,50 0,7 256 11482 |  |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -0,49 0,5 88 4265 | Método -0,78 0,4 359 14059 |  |  |  |  |
|  | Nivel 1 |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | Nivel 2 SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -0,30 0,6 85 4378 |  | Método -0,29 0,4 260 11514 |  |  |  | SDI: CVR: Cantidad de laboratorios: Cantidad de puntos: |  | ● Par -0,26 0,6 90 4297 | Método -0,76 0,2 357 13722 |  |  |  |  |

DERECHOS DE AUTOR 1991 LABORATORIOS BIO−RAD, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Interpretación sugerida

Las siguientes interpretaciones deben utilizarse únicamente como directrices. Cada laboratorio debe determinar si es necesaria una revisión de la exactitud o la precisión y si es posible que se necesiten medidas correctivas.

| 2,0 C B C B A A CVR 1,0 SDI -1,0 -2,0 0 1,0 2,0 | A Rendimiento aceptable. B Rendimiento aceptable a marginal: puede indicar la necesidad de investigar la precisión o exactitud del sistema de pruebas. C Rendimiento marginal: es posible que sean necesarias medidas correctivas. - El laboratorio coordina la exactitud y precisión en función de su grupo de pares. - El laboratorio coordina la exactitud y precisión en función de su grupo de métodos. Nota: El índice de desviación estándar (SDI) es una estimación estadística de la exactitud. Nota: La razón del coeficiente de variación (Coefficient of Variation Ratio, CVR) es una relación entre el CV mensual del laboratorio y el CV mensual del grupo de pares, y es una estimación de la precisión. |
| --- | --- |

Medida correctiva:

| Revisado por: | Fecha: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Laboratorio 152 [Texto suprimido] |  | Informe comparativo de laboratorio Química no analizada |  |  |  |  | Lote 16610 Datos para: DIC-2012 Vencimiento del lote: 31-DIC-2012 Fecha de impresión: 14-MAY-2013 Página 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITY |  |
| Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados. Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad. Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analito Método, unidades, temperatura Instrumento/kit Reactivo |  |  |  |  | Nivel 1 |  | Nivel 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mensual | Acumulado | Mensual |  | Acumulado |  |  |  |
| Acetaminofén Inmunoturbidimétrico μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado Su laboratorio Grupo de pares Serie Beckman Coulter UniCel DxC |  | Media SD CV (Par) CVR (Método) CVR (Par) SDI (Método) SDI Cantidad de puntos Media SD CV Cantidad de puntos Cantidad de laboratorios Media SD CV Cantidad de puntos Cantidad de laboratorios |  |  | 74,00 12,00 16,2 1,5 1,4 −0,32 −0,28 58 76,74 8,52 11,1 1558 38 76,42 8,73 11,4 1684 44 | 71,49 9,43 13,2 1,1 1,1 −0,53 −0,51 998 76,38 9,25 12,1 42639 66 76,28 9,30 12,2 46909 81 | 601,0 27,60 4,6 1,1 1,1 −0,26 −0,22 53 607,6 25,65 4,2 1631 39 606,8 25,76 4,2 1744 45 |  | 587,4 25,29 4,3 0,9 0,9 −0,47 −0,46 1004 601,0 28,62 4,8 43690 67 600,5 28,52 4,7 47882 83 |  |  |  |
| Agrupación de valores por método |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albúmina Púrpura de bromocresol (BCP) g/L Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reactivo dedicado |  | 28,00 0,300 1,1 0,5 0,4 0,21 0,39 50 27,86 0,647 2,3 4016 91 27,70 0,770 2,8 9682 259 | 28,00 0,345 1,2 0,6 0,5 0,17 0,43 935 27,89 0,628 2,3 118005 160 27,68 0,759 2,7 255036 476 | 44,00 0,300 0,7 0,3 0,3 0,27 0,51 50 43,76 0,908 2,1 4025 91 43,47 1,03 2,4 9621 259 | 44,00 0,514 1,2 0,6 0,5 0,24 0,54 987 43,78 0,890 2,0 117637 156 43,43 1,06 2,4 254410 470 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su laboratorio | Media |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |
|  | (Par) CVR |  |  |  |  |  |
|  | (Método) CVR |  |  |  |  |  |
|  | (Par) SDI |  |  |  |  |  |
|  | (Método) SDI |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |
| Grupo de pares | Media |  |  |  |  |  |
| Serie Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |
| Agrupación de valores por método |  |  |  |  |  |  |
| Media |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |  |

| Fosfatasa alcalina PNPP, Tampón AMP U/L 37 °C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beckman Coulter UniCel DxC 800 Reactivo dedicado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su laboratorio | Media | 119,0 | 106,7 | 496,0 | 458,1 |  |
|  | SD | 3,10 | 5,78 | 9,90 | 17,06 |  |
|  | CV | 2,6 | 5,4 | 2,0 | 3,7 |  |
|  | (Par) CVR | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |  |
|  | (Método) CVR | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
|  | (Par) SDI | 2,50 | −0,12 | 2,53 | 0,05 |  |
|  | (Método) SDI | 1,89 | 0,62 | 2,01 | 1,10 |  |
|  | Cantidad de puntos | 60 | 1195 | 57 | 1152 |  |
| Grupo de pares | Media | 106,6 | 107,3 | 455,3 | 457,3 |  |
| Serie Beckman Coulter UniCel DxC | SD | 4,95 | 5,22 | 16,10 | 14,92 |  |
|  | CV | 4,6 | 4,9 | 3,5 | 3,3 |  |
|  | Cantidad de puntos | 4576 | 123777 | 4586 | 122800 |  |
|  | Cantidad de laboratorios | 91 | 157 | 91 | 154 |  |

|  | Laboratorio 152 [Texto suprimido] | Informe comparativo de laboratorio Química no analizada |  |  |  | Lote 16610 Datos para: DIC-2012 Vencimiento del lote: 31-DIC-2012 Fecha de impresión: 14-MAY-2013 Página 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITY |  |
| Analito Método, unidades, temperatura Instrumento/kit Reactivo |  |  | Nivel 1 |  | Nivel 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mensual | Acumulado | Mensual |  | Acumulado |  |  |  |

| Agrupación de valores por método |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media |  | 100,7 |  |  | 100,5 | 411,0 |  | 409,0 |  |  |
| SD |  | 9,68 |  |  | 9,84 | 42,22 |  | 44,44 |  |  |
| CV |  | 9,6 |  |  | 9,8 | 10,3 |  | 10,9 |  |  |
| Cantidad de puntos |  | 17443 |  |  | 446805 | 17362 |  | 444519 |  |  |
| Cantidad de laboratorios |  | 429 |  |  | 757 | 428 |  | 750 |  |  |
| ALT (ALAT/GPT) UV sin P5P U/L 37 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  | 31,00 1,30 4,2 0,8 0,4 −1,17 0,15 60 33,04 1,75 5,3 4679 88 30,55 2,96 9,7 11899 260 |  | 31,86 1,20 3,8 0,7 0,5 −0,71 0,29 1214 33,15 1,80 5,4 121105 148 31,10 2,62 8,4 320202 473 |  | 91,00 3,80 4,2 1,1 0,8 −0,75 −0,14 55 93,64 3,52 3,8 4636 88 91,68 4,92 5,4 11829 262 | 92,89 3,50 3,8 1,0 0,8 −0,24 −0,02 1136 93,72 3,50 3,7 120877 148 92,98 4,46 4,8 319154 472 |  |  |  |  |
| Reactivo dedicado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su laboratorio | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Par) CVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Método) CVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Par) SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Método) SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de pares | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serie Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agrupación de valores por método |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST (ASAT/GOT) UV sin P5P U/L 37 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  | 32,00 1,70 5,3 1,1 0,7 0,07 0,50 70 31,90 1,50 4,7 4367 84 30,89 2,23 7,2 11482 256 | 31,26 1,16 3,7 0,8 0,6 −0,53 −0,10 1262 32,02 1,44 4,5 116869 145 31,46 2,02 6,4 317126 466 |  |  | 178,0 4,20 2,4 0,6 0,4 −0,30 −0,29 62 180,2 7,21 4,0 4378 85 180,9 9,96 5,5 11514 260 |  |  | 178,2 3,93 2,2 0,6 0,4 −0,35 −0,58 1206 180,6 6,83 3,8 116682 145 183,9 9,83 5,3 315853 468 |  |  |  |
| Reactivo dedicado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su laboratorio | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Par) CVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Método) CVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Par) SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Método) SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de pares | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serie Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agrupación de valores por método |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de puntos Cantidad de laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratorio 152 [Texto suprimido] |  |  |  |  |  |  |  |  | Histograma del laboratorio Química no analizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lote 16610 Datos para: DIC-2012 Vencimiento del lote: 31-DIC-2012 Fecha de impresión: 14-MAY-2013 Página 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITY |  |  |
| Las siguientes estadísticas proceden de datos suministrados por los usuarios y son facilitadas por Laboratorios Bio-Rad como un servicio a los clientes. Dicha acción no implica la aprobación de los analitos y métodos de ensayo informados. Consulte el prospecto para conocer las declaraciones de analitos específicos y la información sobre estabilidad. Las estadísticas del grupo de pares contenidas en este informe no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de Laboratorios Bio-Rad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acetaminofén |  |  |  | Inmunoturbidimétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivo dedicado |  |  |  |  | µmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par Grupo Rango |  |  | 94,87 85,63 76,38 67,14 57,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |  |
| Nivel 1 |  |  | Media SD CV Cantidad de puntos |  | Ene 71,00 5,90 8,3 79 |  |  |  |  |  | Feb 66,00 5,90 8,9 64 |  | Mar 66,00 6,20 9,4 75 |  | Abr 69,00 5,00 7,2 62 |  |  | May 66,00 5,50 8,3 69 |  | Jun 62,00 7,90 12,7 71 |  |  | Jul 66,00 6,80 10,3 69 |  |  | Ago 70,00 8,10 11,6 67 |  |  |  | Sep 81,00 6,90 8,5 63 |  |  | Oct 82,00 8,10 9,9 65 |  |  |  |  | Nov 82,00 6,80 8,3 66 |  | Dic 74,00 12,00 16,2 58 |  | Acumulado 71,49 9,43 13,2 998 |  |  |  |  |  |
| Par Grupo Rango |  |  | 658,2 629,6 601,0 572,4 543,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |  |
| Nivel 2 |  |  | Media SD CV Cantidad de puntos |  | Ene 582,0 21,20 3,6 81 |  |  |  |  | Feb 579,0 15,10 2,6 65 |  |  | Mar 571,0 17,00 3,0 73 |  |  | Abr 580,0 12,60 2,2 64 |  |  | May 569,0 17,50 3,1 66 |  | Jun 575,0 23,50 4,1 71 | Jul 566,0 23,00 4,1 66 |  |  | Ago 577,0 19,50 3,4 66 |  |  | Sep 605,0 20,90 3,5 63 |  |  |  | Oct 601,0 21,60 3,6 64 |  |  | Nov 616,30 21,90 3,6 66 |  |  |  |  | Dic 601,0 27,60 4,6 53 |  | Acumulado 587,4 25,29 4,3 1004 |  |  |  |  |  |
| Albúmina | Púrpura de bromocresol (BCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Reactivo dedicado |  |  |  |  | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par Grupo Rango |  | 29,15 28,52 27,89 27,27 26,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |  |
| Nivel 1 |  | Media SD CV Cantidad de puntos |  | Ene 28,00 0,400 1,4 65 |  |  |  |  |  | Feb 28,00 0,400 1,4 60 |  | Mar 28,00 0,400 1,4 64 |  | Abr 28,00 0,400 1,4 62 |  |  | May 28,00 0,300 1,1 65 |  | Jun 28,00 0,400 1,4 64 |  |  | Jul 28,00 0,200 0,7 63 |  |  | Ago 28,00 0,300 1,1 64 |  |  |  | Sep 28,00 0,400 1,4 62 |  |  | Oct 28,00 0,300 1,1 62 |  |  |  |  | Nov 28,00 0,300 1,1 64 |  | Dic 28,00 0,300 1,1 50 |  | Acumulado 28,00 0,345 1,2 935 |  |  |  |  |  |
| Par Grupo Rango |  | 45,56 44,67 43,78 42,89 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |  |
| Nivel 2 |  | Media SD CV Cantidad de puntos |  | Ene 44,00 0,500 1,1 71 |  |  |  |  | Feb 44,00 0,600 1,4 66 |  |  | Mar 44,00 0,500 1,1 66 |  |  | Abr 44,00 0,500 1,1 65 |  |  | May 44,00 0,600 1,4 72 |  | Jun 44,00 0,400 0,90 66 | Jul 44,00 0,400 0,9 70 |  |  | Ago 44,00 0,500 1,1 71 |  |  | Sep 44,00 0,700 1,6 63 |  |  |  | Oct 44,00 0,600 1,4 65 |  |  | Nov 44,00 0,500 1,1 66 |  |  |  |  | Dic 44,00 0,300 0,7 50 |  | Acumulado 44,00 0,514 1,2 987 |  |  |  |  |  |

|  | Fosfatasa alcalina |  |  | PNPP, Tampón AMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  | Reactivo dedicado |  |  |  |  | U/L 37 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par Grupo Rango |  | 117,7 112,5 107,3 102,1 96,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |
| Nivel 1 |  | Media SD CV Cantidad de puntos | Ene 107,0 2,60 2,4 84 |  | Feb 105,0 2,40 2,3 76 |  | Mar 104,0 2,50 5,0 86 |  | Abr 102,0 2,80 2,7 74 |  | May 102,0 3,10 3,0 84 | Jun 103,0 2,60 2,5 7,9 | Jul 104,0 3,10 3,0 89 |  | Ago 102,0 2,70 2,6 82 |  | Sep 102,0 2,70 2,6 80 | Oct 114,5 3,40 3,0 82 |  | Nov 115,7 2,90 2,5 82 | Dic 119,0 3,10 2,6 60 |  | Acumulado 106,7 5,78 5,4 1195 |  |  |
| Par Grupo Rango |  | 487,1 472,2 457,3 442,4 427,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Media -2 SD |
| Nivel 2 |  | Media SD CV Cantidad de puntos | Ene 458,0 7,50 1,6 86 |  |  | Feb 452,0 7,50 1,7 75 |  | Mar 449,0 8,80 2,0 83 | Abr 448,0 7,50 1,7 74 |  | May 443,0 10,20 2,3 79 | Jun 451,0 7,40 1,6 73 | Jul 445,0 8,20 1,8 89 |  | Ago 443,0 6,90 1,6 83 |  | Sep 445,0 7,40 1,7 73 | Oct 475,0 9,40 2,0 77 |  | Nov 487,0 9,30 1,9 73 | Dic 496,0 9,90 2,0 57 |  | Acumulado 458,1 17,06 3,7 1152 |  |  |