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	Nivel
 1
	Bilirrubina total (Total Bilirubin, TBIL)
Jendrassik Grof
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
µmol/L
	[image: A diagram of a rectangular object

Description automatically generated with medium confidence]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	Calcio
Electrodo selectivo de iones (Ion-Selective Electrode, ISE) indirecto
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Reactivo dedicado
mmol/L
	[image: A diagram of a rectangle

Description automatically generated]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,52
0,6
94
4745
	
Método
0,20
0,5
244
9699
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
0,01
2,5
95
5716
	
Método
-0,04
2,4
105
6265
	

	Nivel
 2
	
	
	
	[image: A diagram of a rectangular object

Description automatically generated]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	
	
	
	[image: A diagram of a rectangle

Description automatically generated]2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
1,0
2,0
CVR


	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,12
0,6
94
4716
	
Método
0,72
0,4
245
9699
	
	SDI:
CVR:
Cantidad de laboratorios:
Cantidad de puntos:
	●
Par
-0,15
3,8
95
5635
	
Método
–0,20
3,7
105
6183
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	Analito
Método, unidades, temperatura
Instrumento/kit
Reactivo
	Nivel 1
	Nivel 2
	

	
	Mensual
	Acumulado
	Mensual
	Acumulado
	


	Bilirrubina directa (Direct Bilirubin, DBIL)/BC
	
	
	
	

	Diazotización µmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	4,00
0,380
9,5
0,5
0,4
−0,49
−0,78
52
4,44
0,894
20,1
4265
88
4,97
1,23
24,8
14059
359
	4,42
0,523
11,8
0,7
0,5
−0,15
−0,50
1016
4,54
0,805
17,7
107995
155
5,01
1,19
23,7
348535
682
	12,20
0,560
4,6
0,6
0,2
−0,26
−0,76
50
12,43
0,896
7,2
4297
90
14,69
3,26
22,2
13722
357
	12,75
0,649
5,1
0,7
0,2
0,07
−0,61
1031
12,69
0,913
7,2
107200
154
14,71
3,22
21,9
339932
667
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Bilirrubina total (Total Bilirubin, TBIL)
	
	
	
	

	Jendrassik Grof µmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	20,90
1,00
4,8
0,6
0,5
−0,52
0,20
57
21,87
1,86
8,5
4745
94
20,47
2,14
10,5
9699
244
	21,12
1,39
6,6
0,8
0,6
−0,51
0,16
1086
22,10
1,93
8,7
123775
166
20,76
2,26
10,9
244690
464
	94,20
1,78
1,9
0,6
0,4
−0,12
0,72
54
94,55
2,87
3,0
4716
94
90,89
4,61
5,1
9699
245
	93,21
1,98
2,1
0,6
0,4
−0,49
0,39
1095
94,77
3,18
3,4
122445
161
91,31
4,84
5,3
241940
457
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Calcio
	
	
	
	
	

	
	ISE indirecto
	
	mmol/L
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	
	
	
	
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	 Su laboratorio 
	Media
	2,08
	2,08
	2,96
	2,98
	

	
	SD
	0,105
	0,036
	0,180
	0,054
	

	
	CV
	5,0
	1,7
	6,1
	1,8
	

	
	(Par) CVR
	2,5
	1,0
	3,8
	1,3
	

	
	(Método) CVR
	2,4
	1,0
	3,7
	1,3
	

	
	(Par) SDI
	0,01
	−0,03
	−0,15
	0,12
	

	
	(Método) SDI
	-0,04
	−0,03
	−0,20
	0,11
	

	
	Cantidad de puntos
	57
	1074
	60
	1149
	







	[image: ]
	Laboratorio 152
[Texto suprimido]
	Informe de comparación entre laboratorios
Química no analizada
	Lote 16610
Datos para: DIC-2012
Vencimiento del lote: 31-DIC-2012
Fecha de impresión: 14-MAY-2013
Página 4
	
	

	
	
	
	
	UNITY
	

	
	
	
	
	
	

	Analito
Método, unidades, temperatura
Instrumento/kit
Reactivo
	Nivel 1
	Nivel 2
	

	
	Mensual
	Acumulado
	Mensual
	Acumulado
	


	Grupo de pares 
	Media
	2,08
	2,08
	2,97
	2,97
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	0,043
	0,036
	0,047
	0,042
	

	
	CV
	2,1
	1,7
	1,6
	1,4
	

	
	Cantidad de puntos
	5718
	167806
	5635
	166601
	

	Cantidad de laboratorios
	95
	168
	95
	164
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	
	

	Media
	2,08
	2,08
	2,97
	2,97
	

	SD
	0,043
	0,036
	0,049
	0,043
	

	CV
	2,1
	1,7
	1,7
	1,4
	

	Cantidad de puntos
	6265
	190538
	6183
	189504
	

	Cantidad de laboratorios
	105
	197
	105
	194
	

	Carbamazepina (Tegretol)
	
	
	
	

	Inmunoturbidimétrico μmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	12,00
0,700
5,8
1,0
0,9
−0,21
−0,39
54
12,15
0,745
6,1
1028
26
12,31
0,797
6,5
1752
61
	12,00
0,543
4,5
0,8
0,7
0,09
−0,28
874
11,94
0,688
5,8
25968
55
12,22
0,799
6,5
45484
128
	69,00
2,60
3,8
0,9
0,9
0,31
0,22
52
68,11
2,83
4,2
1029
27
68,36
2,96
4,3
1760
62
	67,43
2,61
3,9
0,8
0,8
0,26
−0,09
880
66,59
3,31
5,0
26182
55
67,74
3,45
5,1
45683
128
	

	Reactivo dedicado
	
	
	
	
	
	

	Su laboratorio
	Media
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	(Par) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Método) CVR
	
	
	
	
	

	
	(Par) SDI
	
	
	
	
	

	
	(Método) SDI
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	
	
	
	
	

	Serie Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
	
	
	
	
	

	Agrupación de valores por método
	
	
	
	
	

	Media
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	Cantidad de puntos
	
	
	
	
	

	Cantidad de laboratorios
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	[bookmark: _Hlk184749798]
	Bilirrubina total (Total Bilirubin, TBIL)
	Jendrassik Grof
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	
	25,97
24,03
22,10
20,17
18,24
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	
	Ene
21,30
1,27
6,0
78
	Feb
21,00
1,16
5,5
68
	Mar
21,80
1,11
5,1
77
	Abr
21,70
1,000
4,6
68
	May
21,90
1,06
4,8
79
	Jun
22,20
1,02
4,6
72
	Jul
21,60
1,36
6,3
76
	Ago
21,40
1,51
7,1
74
	Sep
20,00
0,920
4,6
76
	Oct
20,10
1,37
6,8
69
	Nov
20,30
1,29
6,4
75
	Dic
20,90
1,00
4,8
57
	Acumulado
21,12
1,39
6,6
1086
	

	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	
	101,1
97,95
94,77
91,59
88,41
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	
	Ene
94,40
2,04
2,2
87
	Feb
94,10
1,49
1,6
68
	Mar
93,20
1,55
1,7
76
	Abr
92,80
1,50
1,6
68
	May
93,70
1,58
1,7
79
	Jun
93,60
1,61
1,7
71
	Jul
92,30
1,99
2,2
84
	Ago
92,00
1,75
1,9
71
	Sep
91,50
1,68
1,8
79
	Oct
92,60
1,79
1,9
66
	Nov
92,60
1,69
1,8
70
	Dic
94,20
1,78
1,9
54
	Acumulado
93,21
1,98
2,1
1095
	



	[bookmark: _Hlk184751801]
	Calcio 
	ISE indirecto
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	
	2,16
2,12
2,08
2,05
2,01
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	
	Ene
2,09
0,020
1,0
68
	Feb
2,09
0,018
0,9
66
	Mar
2,10
0,030
1,4
69
	Abr
2,08
0,025
1,2
67
	May
2,06
0,026
1,3
80
	Jun
2,06
0,025
1,2
81
	Jul
2,09
0,019
0,9
70
	Ago
2,09
0,021
1,0
72
	Sep
2,09
0,021
1,0
70
	Oct
2,09
0,028
1,3
69
	Nov
2,10
0,050
2,4
73
	Dic
2,08
0,105
5,0
57
	Acumulado
2,08
0,036
1,7
1074
	

	

	Par
Grupo
Rango
	
	3,06
3,01
2,97
2,93
2,89
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 2
	
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	
	Ene
2,99
0,027
0,9
79
	Feb
2,99
0,030
1,0
72
	Mar
3,00
0,030
1,0
72
	Abr
3,00
0,039
1,3
72
	May
2,98
0,038
1,3
92
	Jun
2,96
0,037
1,2
79
	Jul
2,97
0,033
1,1
72
	Ago
2,97
0,037
1,2
83
	Sep
2,98
0,032
1,1
74
	Oct
2,98
0,034
1,1
76
	Nov
2,98
0,049
1,6
75
	Dic
2,96
0,180
6,1
60
	Acumulado
2,98
0,054
1,8
1149
	



	
	Carbamazepina (Tegretol) 
	Inmunoturbidimétrico
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	Par
Grupo
Rango
	13,32
12,63
11,94
11,25
10,57
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 1
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
12,00
0,600
5,0
73
	Feb
12,00
0,500
4,2
62
	Mar
12,00
0,600
5,0
68
	Abr
12,00
0,500
4,2
70
	May
12,00
0,500
4,2
69
	Jun
12,00
0,700
5,8
66
	Jul
12,00
0,700
5,8
67
	Ago
12,00
0,500
4,2
73
	Sep
12,00
0,300
2,5
64
	Oct
12,00
0,500
4,2
66
	Nov
12,00
0,500
4,2
67
	Dic
12,00
0,700
5,8
54
	Acumulado
12,00
0,543
4,5
874
	

	

	Par
Grupo
Rango
	73,21
69,90
66,59
63,28
59,97
	[image: ]
	+2 SD
Media
-2 SD

	Nivel 2
	Media
SD
CV
Cantidad de puntos
	Ene
67,00
3,00
4,5
76
	Feb
69,00
2,00
2,9
64
	Mar
69,00
1,60
2,3
69
	Abr
68,00
1,20
1,8
71
	May
68,00
1,50
2,2
69
	Jun
69,00
1,90
2,8
67
	Jul
68,00
1,50
2,2
71
	Ago
67,00
2,20
3,3
73
	Sep
66,00
1,30
2,0
64
	Oct
67,00
1,60
2,4
65
	Nov
68,00
1,70
2,5
66
	Dic
69,00
2,60
3,8
52
	Acumulado
67,43
2,61
3,9
880
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	[bookmark: _Hlk184771123]
	[image: ]Bilirrubina directa (Direct Bilirubin, DBIL)/BC
	Diazotización
	Nivel 1
	
	
	CV
	Sesgo

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	
	 (%)
	12,93
9,83
6,73
3,63
0,53
-2,57
-5,67
-8,77
-11,87
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
9,09
-3,06
	12-FEB
11,43
-7,47
	12-MAR
10,24
-7,47
	12-ABR
11,63
7,95
	12-MAY
12,95
-3,06
	12-JUN
10,00
5,75
	12-JUL
10,22
1,34
	12-AGO
9,32
-3,06
	12-SEP
11,22
-9,67 
	12-OCT
10,44
−0,86
	12-NOV
9,76
-7,47
	12-DIC
9,50
-11,87



	
	[image: ]
	
	Nivel 2
	
	
	CV
	Sesgo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	5,60
4,42
3,24
2,06
0,88
−0,30
−1,48
-2,66
-3,84
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
3,88
1,68
	12-FEB
5,51
0,10
	12-MAR
5,04
0,10
	12-ABR
4,40
5,62
	12-MAY
5,23
0,89
	12-JUN
4,92
4,04
	12-JUL
3,98
0,89
	12-AGO
4,84
-2,26
	12-SEP
4,35
-2,26 
	12-OCT
3,70
0,10
	12-NOV
4,84
-3,84
	12-DIC
4,59
-3,84



	
	[image: ]Bilirrubina total (Total Bilirubin, TBIL)
	Jendrassik Grof
	Nivel 1
	
	
	CV
	Sesgo

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	
	(%)
	7,05
4,98
2,91
0,84
-1,23
-3,30
-5,37
-7,44
-9,51
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
5,96
-3,63
	12-FEB
5,52
-4,99
	12-MAR
5,09
-1,37
	12-ABR
4,61
-1,82
	12-MAY
4,84
-0,92
	12-JUN
4,59
0,44
	12-JUL
6,30
-2,28
	12-AGO
7,06
-3,18
	12-SEP
4,60
-9,51
	12-OCT
6,82
-9,06
	12-NOV
6,35
-8,16
	12-DIC
4,78
-5,44


[image: ]
	
	
	
	Nivel 2
	
	
	CV
	Sesgo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	2,15
1,45
0,75
0,05
-0,65
-1,35
-2,05
-2,75
-3,45
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
2,16
-0,39
	12-FEB
1,58
-0,71
	12-MAR
1,66
-1,66
	12-ABR
1,62
-2,08
	12-MAY
1,69
-1,13
	12-JUN
1,72
-1,24
	12-JUL
2,16
-2,61
	12-AGO
1,90
-2,93
	12-SEP
1,84
-3,45
	12-OCT
1,93
-2,29
	12-NOV
1,83
-2,29
	12-DIC
1,89
-0,60



	
	Calcio
	ISE indirecto
	Nivel 1
	
	
	CV
	Sesgo

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	
	(%)
	5,05
4,27
3,49
2,71
1,93
1,15
0,37
-0,41
-1,19
	[image: ]
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
0,96
0,25
	12-FEB
0,86
0,25
	12-MAR
1,43
0,73
	12-ABR
1,20
-0,23
	12-MAY
1,26
-1,19
	12-JUN
1,21
-1,19
	12-JUL
0,91
0,25
	12-AGO
1,00
0,25
	12-SEP
1,00
0,25
	12-OCT
1,34
0,25
	12-NOV
2,38
0,73
	12-DIC
5,05
-0,23
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	UNITY
	

	
	
	
	
	
	




	
	Calcio
	ISE indirecto
	Nivel 2
	
	
	CV
	Sesgo

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	cont.
	
	
	
	

	[image: ]
	(%)
	6,08
5,27
4,46
3,65
2,84
2,03
1,22
0,41
-0,40
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
0,90
0,61
	12-FEB
1,00
0,61
	12-MAR
1,00
0,95
	12-ABR
1,30
0,95
	12-MAY
1,28
0,28
	12-JUN
1,25
-0,40
	12-JUL
1,11
-0,06
	12-AGO
1,25
-0,06
	12-SEP
1,07
0,28
	12-OCT
1,14
0,28
	12-NOV
1,64
0,28
	12-DIC
6,08
-0,40



	
	Carbamazepina (Tegretol)
	Inmunoturbidimétrico
	Nivel 1
	
	
	CV
	Sesgo

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Reactivo dedicado
	µmol/L
	
	
	
	
	

	[image: ]
	(%)
	5,85
5,18
4,51
3,84
3,17
2,50
1,83
1,16
0,49
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
5,00
0,49
	12-FEB
4,17
0,49
	12-MAR
5,00
0,49
	12-ABR
4,17
0,49
	12-MAY
4,17
0,49
	12-JUN
5,83
0,49
	12-JUL
5,83
0,49
	12-AGO
4,17
0,49
	12-SEP
2,50
0,49
	12-OCT
4,17
0,49
	12-NOV
4,17
0,49
	12-DIC
5,83
0,49


[image: ]
	
	
	
	Nivel 2
	
	
	CV
	Sesgo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	4,48
3,81
3,14
2,47
1,80
1,13
0,46
-0,21
-0,88
	
	

	
	
	CV
Sesgo
	
	12-ENE
4,48
0,62
	12-FEB
2,90
3,62
	12-MAR
2,32
3,62
	12-ABR
1,76
2,12
	12-MAY
2,21
2,12
	12-JUN
2,75
3,62
	12-JUL
2,21
2,12
	12-AGO
3,28
0,62
	12-SEP
1,97
-0,88
	12-OCT
2,39
0,62
	12-NOV
2,50
2,12
	12-DIC
3,77
3,62
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