- Calcule el coeficiente de variación (CV) para cada control.

- Calcule el índice de coeficiente de variación (Coefficient of Variation Index, CVI) para cada control.   3.  Calcule el índice de desviación estándar (SDI) para cada control.

| Recuento de plaquetas (células x 109/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sysmex XE-2100 |  |  | Control bajo | Control normal | Control alto |
| Su laboratorio |  | Media | 56 | 214 | 545 |
|  |  | SD | 6 | 17 | 37 |
|  | (1) | CV |  |  |  |
|  | (2) | CVI de mi laboratorio (por pares) |  |  |  |
|  | (3) | SDI de mi laboratorio (por pares) |  |  |  |
| Grupo de pares |  | Media | 62 | 215 | 496 |
|  |  | SD | 7 | 19 | 40 |
|  |  | CV | 11,3 | 8,8 | 8,1 |
|  |  | N | 12 | 12 | 12 |

- Calcular el error total (Total Error, TE) para cada control.

| TE en unidades de células x 109/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Si el criterio de rendimiento aceptable para el recuento de plaquetas es del 25 %, ¿es aceptable el TE?

| TEA en unidades de células x 109/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| TE < TEA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |