
Hoja de trabajo 1A: Cálculo de CV, CVI, SDI y TE

1. Calcule el coeficiente de variación (CV) para cada control.
2. Calcule el índice de coeficiente de variación (Coefficient of Variation Index, CVI) para cada control.   3.  Calcule el índice de desviación estándar (SDI) para cada control.
	Recuento de plaquetas (células x 109/L)
	
	

	Sysmex XE-2100
	
	Control bajo
	Control normal
	Control alto

	Su laboratorio
	Media
	56
	214
	545

	
	
	SD
	6
	17
	37

	
	(1)
	CV
	
	
	

	
	
(2)
	CVI de mi laboratorio (por pares)
	

	
	

	
	
(3)
	SDI de mi laboratorio (por pares)
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	Grupo de pares
	Media
	62
	215
	496

	
	
	SD
	7
	19
	40

	
	
	CV
	11,3
	8,8
	8,1

	
	
	N
	12
	12
	12


4. Calcular el error total (Total Error, TE) para cada control.
	TE en unidades 
de células x 109/L
	

	
	


5. Si el criterio de rendimiento aceptable para el recuento de plaquetas es del 25 %, ¿es aceptable el TE?
	TEA en unidades 
de células x 109/L
	
	
	



	TE < TEA
	
	
	




