Estimación preliminar de precisión a corto plazo

|  | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario |  |  |  |
| Media | 35,0 U/L | 120,0 U/L |  |
| SD | 0,8 U/L | 1,5 U/L |  |
| % de CV | 2,3 % | 1,3 % |  |
| Afirmaciones | del fabricante |  |  |
| Media | 36,6 U/L | 128 U/L |  |
| SD | 0,3 U/L | 1,0 U/L |  |
| % de CV | 0,8 % | 0,4 % |  |
| El 25 % del error permitido por las CLIA es __5 %_. |  |  |  |
| aceptable/inaceptable La precisión a corto plazo es ___aceptable___. - Estimación preliminar de precisión a largo plazo Material 1; Material 2. Usuario. Media; 35,0 U/L; 120,0 U/L. SD; 1,1 U/L; 2,1 U/L. % de CV; 3,1 %; 1,8 %. Afirmaciones del fabricante. Media; 36,7 U/L; 130,0 U/L. SD; 0,5 U/L; 1,0 U/L. % de CV; 1,3 %; 0,8 %. |

aceptable/inaceptable

El 33 % del error permitido por las CLIA es _6,6 %.   La precisión a largo plazo es _aceptable_.