

Respuestas del experimento de precisión 14B01v2

Estimación preliminar de precisión a corto plazo
	
	Material 1
	Material 2
	Material 3

	Usuario
	
	
	

	Media 
	35,0 U/L
	120,0 U/L
	

	SD
	0,8 U/L
	1,5 U/L
	

	% de CV
	2,3 %
	1,3 %
	

	
	
	
	

	Afirmaciones
	del fabricante
	
	

	Media 
	36,6 U/L
	128 U/L
	

	SD
	0,3 U/L
	1,0 U/L
	

	% de CV
	0,8 %
	0,4 %
	

	
	
	
	

	El 25 % del error permitido por las CLIA es __5 %_.

	La precisión a corto plazo es ___aceptable___.aceptable/inaceptable



I. Estimación preliminar de precisión a largo plazo
	
	Material 1
	Material 2

	Usuario
	
	

	Media
	35,0 U/L
	120,0 U/L

	SD
	1,1 U/L
	2,1 U/L

	% de CV
	3,1 %
	1,8 %

	Afirmaciones del fabricante
	
	

	Media
	36,7 U/L
	130,0 U/L

	SD
	0,5 U/L
	1,0 U/L

	% de CV
	1,3 %
	0,8 %





El 33 % del error permitido por las CLIA es _6,6 %.   La precisión a largo plazo es _aceptable_.aceptable/inaceptable




Actividad 14Bv2: Experimento de precisión
