Hoja de trabajo de Intervalo de referencia 14D03

Método que se evalúa:  Cobas c501	Analito:  AST

Procedimiento de medición de transferencia:  AST realizado en 	Unidades: U/L
el analizador XYZ

Intervalo de referencia propuesto: 	Hombres ≤38 U/L

Mujeres ≤32 U/L

|  | Partición 1: Hombres |  |  |  |  |  | Partición 2: Mujeres |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. de ejecución | Fecha | Hora de recolección | Hora de análisis | Iniciales | Resultado |  | Fecha | Hora de recolección | Hora de análisis | Iniciales | Resultado |
| 1 | 27/nov./2013 | 0800 | 0900 | AM | 28 |  | 27/nov./2013 | 0930 | 1000 | AM | 12 |
| 2 | 27/nov./2013 | 0910 | 1000 | AM | 8 |  | 27/nov./2013 | 1030 | 1100 | AM | 22 |
| 3 | 27/nov./2013 | 0930 | 1100 | AM | 37 |  | 28/nov./2013 | 0900 | 1000 | LS | 6 |
| 4 | 27/nov./2013 | 1000 | 1100 | AM | 32 |  | 28/nov./2013 | 0930 | 1000 | LS | 18 |
| 5 | 27/nov./2013 | 1015 | 1100 | AM | 27 |  | 28/nov./2013 | 1100 | 1200 | LS | 25 |
| 6 | 27/nov./2013 | 1030 | 1100 | AM | 39 |  | 28/nov./2013 | 1115 | 1200 | LS | 15 |
| 7 | 27/nov./2013 | 1045 | 1100 | AM | 19 |  | 29/nov./2013 | 0930 | 1000 | TZ | 21 |
| 8 | 28/nov./2013 | 0900 | 1000 | LS | 11 |  | 29/nov./2013 | 1000 | 1100 | TZ | 19 |
| 9 | 28/nov./2013 | 0915 | 1000 | LS | 37 |  | 29/nov./2013 | 1015 | 1100 | TZ | 28 |
| 10 | 28/nov./2013 | 0930 | 1000 | LS | 27 |  | 29/nov./2013 | 1030 | 1100 | TZ | 12 |
| 11 | 28/nov./2013 | 1015 | 1200 | LS | 32 |  | 29/nov./2013 | 1045 | 1100 | TZ | 22 |
| 12 | 28/nov./2013 | 1030 | 1200 | LS | 7 |  | 29/nov./2013 | 1200 | 1400 | TZ | 20 |
| 13 | 28/nov./2013 | 1100 | 1200 | LS | 16 |  | 29/nov./2013 | 1230 | 1400 | TZ | 25 |
| 14 | 29/nov./2013 | 1300 | 1400 | TZ | 12 |  | 30/nov./2013 | 1300 | 1500 | LS | 16 |
| 15 | 29/nov./2013 | 1315 | 1400 | TZ | 37 |  | 30/nov./2013 | 1315 | 1500 | LS | 21 |
| 16 | 29/nov./2013 | 1330 | 1400 | TZ | 15 |  | 30/nov./2013 | 1330 | 1500 | LS | 23 |
| 17 | 30/nov./2013 | 1000 | 1200 | LS | 25 |  | 30/nov./2013 | 1400 | 1500 | LS | 28 |
| 18 | 30/nov./2013 | 1015 | 1200 | LS | 20 |  | 1/dic./2013 | 0800 | 0900 | AM | 23 |
| 19 | 30/nov./2013 | 1030 | 1200 | LS | 36 |  | 1/dic./2013 | 0910 | 1000 | AM | 7 |
| 20 | 30/nov./2013 | 1045 | 1200 | LS | 22 |  | 1/dic./2013 | 0930 | 1100 | AM | 23 |

El intervalo de referencia está verificado/necesita reevaluarse.	El intervalo de referencia está verificado/necesita reevaluarse.

(Encierre en un círculo una opción)	(Encierre en un círculo una opción)

Análisis de transferencia realizado por ___________________________		Fecha: ______________

| Analito | Rangos de referencia para adultos |  | Rango de referencia citado | % verificado (Esperado ≥90 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AST |  | Hombres ≤38 U/L Mujeres ≤32 U/L | Rango del fabricante XYZ |  |