Hoja de trabajo de comparación de métodos 14C04
Analito: aspartato aminotransferasa (AST)		Unidades de medida: U/L
Método de prueba: analizador químico Cobas c501					Método comparativo: analizador químico XYZ
Fabricante: Roche										Fabricante: Compañía XYZ
	Nro. de ejecu-ción
	Fecha
	Hora
	Iniciales
	Identificación del espécimen
	1.a réplica
	2.da réplica
	Media
(Y)
	
	Hora
	Iniciales
	1.a réplica
	2.da réplica
	Media
(X)

	1
	6/nov./2013
	0700
	LS
	06111323
	19
	18
	18,5
	
	0645
	LS
	16
	16
	16

	2
	6/nov./2013
	0700
	LS
	06111343
	22
	22
	22
	
	0645
	LS
	20
	20
	20

	3
	6/nov./2013
	0700
	LS
	06111325
	37
	33
	35
	
	0645
	LS
	31
	33
	32

	4
	6/nov./2013
	0700
	LS
	06111382
	10
	10
	10
	
	0645
	LS
	9
	8
	8,5

	5
	7/nov./2013
	0700
	LS
	07111353
	7
	7
	7
	
	0645
	LS
	7
	7
	7

	6
	7/nov./2013
	0700
	LS
	07111356
	85
	87
	86
	
	0645
	LS
	82
	84
	83

	7
	7/nov./2013
	0700
	LS
	07111317
	150
	146
	148
	
	0645
	LS
	148
	140
	144

	8
	7/nov./2013
	0700
	LS
	07111323
	184
	184
	184
	
	0645
	LS
	177
	183
	180

	9
	8/nov./2013
	1030
	AM
	08111323
	386
	374
	380
	
	1000
	AM
	387
	393
	390

	10
	8/nov./2013
	1030
	AM
	08111323
	40
	40
	40
	
	1000
	AM
	38
	37
	37,5

	11
	8/nov./2013
	1030
	AM
	08111323
	10
	10
	10
	
	1000
	AM
	10
	10
	10

	12
	8/nov./2013
	1030
	AM
	08111323
	312
	308
	310
	
	1000
	AM
	300
	308
	304

	13
	9/nov./2013
	0800
	LS
	09111323
	16
	16
	16
	
	0715
	LS
	15
	14
	14,5

	14
	9/nov./2013
	0800
	LS
	09111323
	33
	35
	34
	
	0715
	LS
	31
	33
	32

	15
	9/nov./2013
	0800
	LS
	09111323
	154
	150
	152
	
	0715
	LS
	146
	150
	148

	16
	9/nov./2013
	0800
	LS
	09111323
	568
	572
	570
	
	0715
	LS
	570
	590
	580

	17
	12/nov./2013
	1500
	TZ
	12111323
	39
	39
	39
	
	1420
	TZ
	38
	38
	38

	18
	12/nov./2013
	1500
	TZ
	12111323
	9
	8
	8,5
	
	1420
	TZ
	8
	8
	8

	19
	12/nov./2013
	1500
	TZ
	12111323
	235
	233
	234
	
	1420
	TZ
	229
	231
	230

	20
	12/nov./2013
	1500
	TZ
	12111323
	25
	25
	25
	
	1420
	TZ
	23
	23
	23

	21
	13/nov./2013
	1030
	AM
	13111323
	43
	45
	44
	
	1015
	AM
	41
	41
	41

	22
	13/nov./2013
	1030
	AM
	13111323
	608
	612
	610
	
	1015
	AM
	610
	630
	620

	23
	13/nov./2013
	1030
	AM
	13111323
	376
	364
	370
	
	1015
	AM
	377
	383
	380

	24
	13/nov./2013
	1030
	AM
	13111323
	16
	17
	16,5
	
	1015
	AM
	15
	14
	14,5

	25
	14/nov./2013
	1120
	AM
	14111323
	51
	53
	52
	
	1100
	AM
	48
	52
	50

	26
	14/nov./2013
	1120
	AM
	14111323
	664
	676
	670
	
	1100
	AM
	670
	690
	680

	27
	14/nov./2013
	1120
	AM
	14111323
	11
	11
	11
	
	1100
	AM
	10
	10
	10

	28
	14/nov./2013
	1120
	AM
	14111323
	29
	29
	29
	
	1100
	AM
	28
	28
	28

	29
	15/nov./2013
	1530
	TZ
	15111323
	45
	45
	45
	
	1505
	TZ
	43
	43
	43

	30
	15/nov./2013
	1530
	TZ
	15111323
	260
	260
	260
	
	1505
	TZ
	248
	262
	255

	31
	15/nov./2013
	1530
	TZ
	15111323
	32
	32
	32
	
	1505
	TZ
	30
	29
	29,5

	32
	15/nov./2013
	1530
	TZ
	15111323
	27
	27
	27
	
	1505
	TZ
	25
	24
	24,5

	33
	18/nov./2013
	1215
	TZ
	18111323
	39
	41
	40
	
	1145
	TZ
	40
	40
	40

	34
	18/nov./2013
	1215
	TZ
	18111323
	31
	31
	31
	
	1145
	TZ
	31
	31
	31

	35
	18/nov./2013
	1215
	TZ
	18111323
	9
	9
	9
	
	1145
	TZ
	9
	8
	8,5

	36
	18/nov./2013
	1215
	TZ
	18111323
	270
	260
	265
	
	1145
	TZ
	250
	270
	260

	37
	19/nov./2013
	1220
	TZ
	19111323
	27
	27
	27
	
	1200
	TZ
	26
	25
	25,5

	38
	19/nov./2013
	1220
	TZ
	19111323
	388
	392
	390
	
	1200
	TZ
	390
	410
	400

	39
	19/nov./2013
	1220
	TZ
	19111323
	67
	66
	67,5
	
	1200
	TZ
	65
	65
	65

	40
	19/nov./2013
	1220
	TZ
	19111323
	564
	572
	568
	
	1200
	TZ
	570
	580
	575




	Pendiente (m)

	
	
	Coeficiente de correlación (r)
	

	Intersección Y (b)

	
	
	Se puede utilizar la regresión lineal ordinaria (r > 0,975)
	

	S (Sy/x)

	
	
	Ecuación de regresión lineal 
(Y = mX +b)
	



	Xc
	Ecuación de regresión
(Y = mX +b)
	Y’
	SE o sesgo en Xc
(Y’ – Xc)
	% de sesgo en Xc
(SE/Xc)*100

	35 U/L
	

	
	
	

	120 U/L
	

	
	
	


Diagrama comparativo (pegar a continuación):















Calculadora de datos pareados
	
	 Método de prueba

	Media
	

	Sesgo
	

	Diferencia de SD
	

	valor t
	



Gráfico de diferencias (pegar a continuación)








