Hoja de trabajo del experimento de precisión 14B03V2 
Corto plazo (dentro de la ejecución)
	Método
	Cobas c501 (n.º de serie 12345)

	Fabricante
	Roche

	Analito
	AST

	Unidades de medida
	U/L

	Nombre/descripción de la muestra:
	

	Material 1
	QC Multi 1; n.º de lote: QC123; vencimiento: 30/ago./20XX

	Material 2
	QC Multi 2; n.º de lote: QC223; vencimiento: 30/ago./20XX

	Material 3
	

	Analista
	Lisa Johnson

	Fecha
	5/nov./2013



Resultados del experimento	Estimación preliminar de precisión a corto plazo
	Nro. de ejecu-ción
	Material 1
	Material 2
	Material 3
	
	
	Material 1
	Material 2
	Material 3

	1
	35
	120
	
	
	Usuario
	
	
	

	2
	34
	119
	
	
	Media 
	
	
	

	3
	35
	120
	
	
	SD
	
	
	

	4
	35
	121
	
	
	% de CV
	
	
	

	5
	35
	120
	
	
	
	
	
	

	6
	36
	121
	
	
	Afirmaciones   del fabricante

	7
	35
	120
	
	
	Media 
	36,6 U/L
	128 U/L
	

	8
	34
	118
	
	
	SD
	0,3 U/L
	1,0 U/L
	

	9
	36
	120
	
	
	% de CV
	0,8 %
	0,4 %
	

	10
	35
	122
	
	
	
	
	
	

	11
	35
	119
	
	
	El 25 % del error permitido por las CLIA es __5 %_.aceptable/inaceptable


	12
	35
	120
	
	
	La precisión a corto plazo es ______________.aceptable/inaceptable



	13
	35
	121
	
	
	
	
	
	

	14
	35
	117
	
	
	
	
	
	

	15
	34
	119
	
	
	
	
	
	

	16
	35
	118
	
	
	
	
	
	

	17
	35
	120
	
	
	
	
	
	

	18
	37
	122
	
	
	
	
	
	

	19
	36
	123
	
	
	
	
	
	

	20
	34
	120
	
	
	
	
	
	



