Hoja de trabajo del experimento de precisión 14B03V2

Corto plazo (dentro de la ejecución)

| Método | Cobas c501 (n.º de serie 12345) |
| --- | --- |
| Fabricante | Roche |
| Analito | AST |
| Unidades de medida | U/L |
| Nombre/descripción de la muestra: |  |
| Material 1 | QC Multi 1; n.º de lote: QC123; vencimiento: 30/ago./20XX |
| Material 2 | QC Multi 2; n.º de lote: QC223; vencimiento: 30/ago./20XX |
| Material 3 |  |
| Analista | Lisa Johnson |
| Fecha | 5/nov./2013 |

Resultados del experimento	Estimación preliminar de precisión a corto plazo

| Nro. de ejecu-ción | Material 1 | Material 2 | Material 3 |  |  | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 120 |  |  | Usuario |  |  |  |
| 2 | 34 | 119 |  |  | Media |  |  |  |
| 3 | 35 | 120 |  |  | SD |  |  |  |
| 4 | 35 | 121 |  |  | % de CV |  |  |  |
| 5 | 35 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36 | 121 |  |  | Afirmaciones del fabricante |  |  |  |
| 7 | 35 | 120 |  |  | Media | 36,6 U/L | 128 U/L |  |
| 8 | 34 | 118 |  |  | SD | 0,3 U/L | 1,0 U/L |  |
| 9 | 36 | 120 |  |  | % de CV | 0,8 % | 0,4 % |  |
| 10 | 35 | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 35 | 119 |  |  | aceptable/inaceptable El 25 % del error permitido por las CLIA es __5 %_. |  |  |  |
| 12 | 35 | 120 |  |  | aceptable/inaceptable La precisión a corto plazo es ______________. |  |  |  |
| 13 | 35 | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 35 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 34 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 35 | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 35 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 37 | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 36 | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 34 | 120 |  |  |  |  |  |  |