Hoja de trabajo del experimento de precisión 14B04V2
Largo plazo (entre ejecuciones)
	Método
	Cobas c501 (n.º de serie 12345)

	Fabricante
	Roche

	Analito
	AST

	Unidades de medida
	U/L

	Nombre/descripción de la muestra:
	

	Material 1
	QC Multi 1; n.º de lote: QC123; vencimiento: 30/ago./20XX

	Material 2
	QC Multi 2; n.º de lote: QC223; vencimiento: 30/ago./20XX

	Material 3
	



Resultados del experimento	
	Nro. de ejecución
	Fecha
	Hora
	Iniciales
del analista
	Material 1
	Material 2
	Material 3

	1
	6/nov./2013
	0700
	LS
	35
	122
	

	2
	7/nov./2013
	0700
	LS
	34
	119
	

	3
	8/nov./2013
	0800
	AM
	34
	120
	

	4
	9/nov./2013
	1100
	LS
	37
	121
	

	5
	10/nov./2013
	1030
	TZ
	35
	116
	

	6
	11/nov./2013
	1000
	TZ
	36
	121
	

	7
	12/nov./2013
	1700
	TZ
	33
	120
	

	8
	13/nov./2013
	1400
	AM
	33
	118
	

	9
	14/nov./2013
	0800
	AM
	36
	118
	

	10
	15/nov./2013
	1500
	TZ
	35
	122
	

	11
	16/nov./2013
	1300
	LS
	35
	119
	

	12
	17/nov./2013
	0700
	LS
	34
	120
	

	13
	18/nov./2013
	0730
	TZ
	37
	121
	

	14
	19/nov./2013
	1000
	TZ
	35
	117
	

	15
	20/nov./2013
	0900
	LS
	35
	119
	

	16
	21/nov./2013
	1600
	AM
	35
	118
	

	17
	22/nov./2013
	1600
	AM
	35
	124
	

	18
	23/nov./2013
	0900
	AM
	36
	122
	

	19
	24/nov./2013
	0730
	LS
	36
	123
	

	20
	25/nov./2013
	1000
	TZ
	34
	120
	

	
	Estimación preliminar de precisión a largo plazo

	
	
	
	Usuario
	
	
	

	
	
	
	Media
	
	
	

	
	
	
	SD
	
	
	

	
	
	
	% de CV
	
	
	

	
	Afirmaciones del fabricante
	
	
	

	
	
	
	Media
	36,7 U/L
	130 U/L
	

	
	
	
	SD
	0,5 U/L
	1,0 U/L
	

	
	
	
	% de CV
	1,3
	0,8 %
	


El 33 % del error permitido por las CLIA es _6,6 %.   La precisión a largo plazo es _________.aceptable/inaceptable

