Hoja de trabajo del experimento de precisión 14B04V2

Largo plazo (entre ejecuciones)

| Método | Cobas c501 (n.º de serie 12345) |
| --- | --- |
| Fabricante | Roche |
| Analito | AST |
| Unidades de medida | U/L |
| Nombre/descripción de la muestra: |  |
| Material 1 | QC Multi 1; n.º de lote: QC123; vencimiento: 30/ago./20XX |
| Material 2 | QC Multi 2; n.º de lote: QC223; vencimiento: 30/ago./20XX |
| Material 3 |  |

Resultados del experimento

| Nro. de ejecución | Fecha | Hora | Iniciales del analista | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/nov./2013 | 0700 | LS | 35 | 122 |  |
| 2 | 7/nov./2013 | 0700 | LS | 34 | 119 |  |
| 3 | 8/nov./2013 | 0800 | AM | 34 | 120 |  |
| 4 | 9/nov./2013 | 1100 | LS | 37 | 121 |  |
| 5 | 10/nov./2013 | 1030 | TZ | 35 | 116 |  |
| 6 | 11/nov./2013 | 1000 | TZ | 36 | 121 |  |
| 7 | 12/nov./2013 | 1700 | TZ | 33 | 120 |  |
| 8 | 13/nov./2013 | 1400 | AM | 33 | 118 |  |
| 9 | 14/nov./2013 | 0800 | AM | 36 | 118 |  |
| 10 | 15/nov./2013 | 1500 | TZ | 35 | 122 |  |
| 11 | 16/nov./2013 | 1300 | LS | 35 | 119 |  |
| 12 | 17/nov./2013 | 0700 | LS | 34 | 120 |  |
| 13 | 18/nov./2013 | 0730 | TZ | 37 | 121 |  |
| 14 | 19/nov./2013 | 1000 | TZ | 35 | 117 |  |
| 15 | 20/nov./2013 | 0900 | LS | 35 | 119 |  |
| 16 | 21/nov./2013 | 1600 | AM | 35 | 118 |  |
| 17 | 22/nov./2013 | 1600 | AM | 35 | 124 |  |
| 18 | 23/nov./2013 | 0900 | AM | 36 | 122 |  |
| 19 | 24/nov./2013 | 0730 | LS | 36 | 123 |  |
| 20 | 25/nov./2013 | 1000 | TZ | 34 | 120 |  |
|  | Estimación preliminar de precisión a largo plazo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Usuario |  |  |  |
|  |  |  | Media |  |  |  |
|  |  |  | SD |  |  |  |
|  |  |  | % de CV |  |  |  |
|  | Afirmaciones del fabricante |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Media | 36,7 U/L | 130 U/L |  |
|  |  |  | SD | 0,5 U/L | 1,0 U/L |  |
|  |  |  | % de CV | 1,3 | 0,8 % |  |

aceptable/inaceptable

El 33 % del error permitido por las CLIA es _6,6 %.   La precisión a largo plazo es _________.