| Ayuda de trabajo 1: Jerarquía de incertidumbre 1505v2 |  |  | Sugerencias prácticas para distribuciones gaussianas (normal y lognormal) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incertidumbre estándar (µ = 1 SD = µSD): en la distribución gaussiana, la desviación estándar = incertidumbre estándar |  | Incertidumbre de medición estándar relativa; incertidumbre del coeficiente de variación µrel = (µSD/valor)*100 % µrel = (µSD/XIQC)*100 % = % de CVIQC |  |  |  |  |  |  |
| DÓNDE ESTAMOS Incertidumbre combinada µc = √ (µimprecisión2 + µsesgo2) µcombinado = µprocedimiento Incertidumbre expandida Uexp = k * µc, Factor de cobertura k = 2 (cobertura del 95 %; 2 SD) k = 3 (cobertura del 99 %; 3 SD) |  |  |  | µsesgo (incertidumbre con corrección de sesgo) - Datos del calibrador o CRM (CRM = materiales de referencia certificados) µsesgo = √ (µreferencia2 + µreplicación2) SEM = error estándar de la media para mediciones replicadas (también conocido como incertidumbre estándar de la media; desviación estándar de la media); intervalo de confianza de la media; incertidumbre en el valor verdadero de la media SD/√n = Ureplicación = urep |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RMSsesgo = √(ΣSesgo2n) µ µ Valor (verdadero) objetivo; Si se ignora el sesgo o se considera insignificante (por ejemplo, Índice de desviación estándar (Standard Deviation Index, SDI) <2), entonces Uimprecisión = Uprocedimiento |  | (por ejemplo, calibrador, CRM, estándar de orden superior) |  |  |
| a partir de datos de Control de calidad interno (Internal Quality Control, IQC) | µimprecisión (incertidumbre con aleatoriedad o variación; µanalítica) |  |  |  |  |  | µreferencia = µref Anotado en el certificado de CRM o certificado del calibrador. Puede solicitarse al fabricante. Si el valor dado representa Uexp para el calibrador, entonces divida por k (factor de cobertura) para determinar la incertidumbre estándar. Si no se indica, suponga que k = 2. |  |
| Enfoques sugeridos para µimprecisión: |  |  |  | Mediciones replicadas en el laboratorio |  |  |  |  |
| Verificación inicial - Utilice la imprecisión total del diseño EP15-A2 5x3 del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (Clinical and Laboratories Standards Institute, CLSI). |  |  |  |  | - Datos de pares de ensayo de aptitud (Proficiency Testing, PT) o datos entre laboratorios de control de calidad µsesgo = √ (RMSsesgo2 + µgrupo de pares2) |  |  |  |
| αtotal2 = αdentro de la ejecución2 + αentre ejecuciones2 = α2dentro del laboratorio donde α2 es la varianza y α es la desviación estándar O BIEN, - Recopile más de 30 puntos de datos de control de calidad (es decir, mes) durante los experimentos de verificación. Continúe evaluando hasta que se pueda establecer el largo plazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sdgrupo de pares/√nlaboratorios participantes = µgrupo de pares |  |  |  |
| Verificación a largo plazo Utilice un enfoque de arriba hacia abajo con los datos de desviación estándar o coeficiente de variación (CV) a largo plazo (es decir, sus datos de control de calidad internos recopilados durante seis meses). Debido a que los puntos de datos de control de calidad se recopilan durante un período prolongado que incluye la variación de eventos conocidos (por ejemplo, mantenimiento, cambios de reactivos y de operario), las mediciones observadas probablemente reflejan la incertidumbre de los materiales de calibración. Si no puede incorporar µsesgo, céntrese en la µ en los niveles de corte, los intervalos de referencia o la diferencia entre los resultados en serie necesarios para el tratamiento del paciente. |  |  |  |  |  |  |  | Si su proveedor de PT informa µ, reemplace µgrupo de pares con µ ref |