| Ayuda de trabajo 3: Incertidumbre diagnóstica 1507v2 | La utilidad médica de las pruebas de laboratorio está limitada por la variación que surge de cualquier fuente, incluida la variación biológica y la variación analítica (error de medición). |
| --- | --- |

Incertidumbre diagnóstica

Variación biológica CVI

| Fuentes de incertidumbre en el proceso de trabajo Deben establecerse procesos de planificación de la calidad y de mejora continua de la calidad para detectar y minimizar estas fuentes en todo el proceso de trabajo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antes del examen | Examen | Después del examen |
| Recolección de muestras | Almacenamiento/preparación de reactivos | Interpretación de los resultados |
| Almacenamiento/transporte de muestras | Rendimiento del instrumento | Formato del informe |
| Estado del paciente (por ejemplo, en ayunas) | Desempeño del operador | Transmisión LIS/Middleware |
|  | Variación analítica MU Calibración |  |

Variación posanalítica (presente o no presente)

Variación preanalítica (presente o no presente)

Si se mide la incertidumbre ya no es la incertidumbre sino el intervalo de confianza dentro del cual se encuentra el resultado.

µ = incertidumbre,	U = incertidumbre expandida = k *µ	con k = 2 para una confianza del aproximadamente 95 % y k = 3 para una confianza del aproximadamente 99 % X ± 2 µ incluye un valor verdadero de X con una confianza de aproximadamente 95 %; entre los valores (X - 2µ, X + 2µ) = (X - U, X + U)

En un nivel cercano a X, la MU es ± U; (IC del 95 % = X - U a X + U)	El número de dígitos significativos dado para una MU debe ser el mismo que el utilizado para los resultados informados.

X ± 3µ incluye el valor verdadero con un nivel de confianza de aproximadamente el 99 %.

Valores de cambio de referencia (Reference Change Values, RCV): determinan si la diferencia entre dos resultados es insignificante debido a la incertidumbre o significativa debido a un cambio genuino en la condición del paciente.

RCV en % >2,77 * (% de CV analítico) a un nivel de confianza del 95 %

RCV en unidades>2,77 * (SD analítica) = 2,77 ([% de CV analítico * resultado del ensayo]/100 %) = 2,77 ([µ % * resultado del ensayo]/100 %)

Si se conoce la variación biológica (CVI), los RCV en % >2,77 *√ (% de CV2 Analítico + % de CV2 I) con un nivel de confianza del 95 %

% de CV Analítico = %µ	SD Analítico =µen unidades	SD Analítico = (% de CV Analítico * media)/100 %

- Si el método tiene un paso de cuantificación, como un valor de absorbancia para determinar un punto de corte, se debe calcular la medición de la incertidumbre.

- Cuando se calculan incertidumbres combinadas para parámetros que se calculan utilizando suma y resta, por ejemplo, la brecha aniónica, se puede utilizar el valor de desviación estándar o µ.

- De manera similar, cuando se calculan incertidumbres combinadas para parámetros que se calculan utilizando división y multiplicación, por ejemplo, el aclaramiento de creatinina, la desviación estándar o µ primero se deben convertir a % de coeficiente de variación (% de CV).